L.dz. P/36/07/2016/HEM Starachowice 25.08.2016r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia

2016/S 146-264641

Dotyczy: postępowania dostawa leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” nr sprawy P/36/07/2016/HEM

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 m.) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 32 a

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch próbek stentu stalowego bezpolimerowego pokrytego lekiem Biolimusem?

Odp. Tak, Zamawiający odstępuje od takiego wymogu

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 32B

Czy Zamawiający omyłkowo wpisał w nazwie stent wieńcowy chromowo kobaltowy pokryty Biolimusem zamiast stent wieńcowy chromowo-kobaltowy pokryty sirolimusem

Odp. Tak, Zamawiający omyłkowo wpisał stent wieńcowy chromowo kobaltowy pokryty Biolimusem winno być stent wieńcowy chromowo-kobaltowy pokryty sirolimusem

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany załącznika nr 2 do Siwz

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbki w pakiecie nr 7 – cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego (5F w 6F)?

Wymóg dostarczenia próbek w pakiecie, w którym ilość produktów wynosi 5 sztuk staje się nieopłacalne dla potencjalnych Wykonawców, ponieważ próbki te mają bardzo wysoką wartość w stosunku do ogólnej wartości całego Pakietu (stanowią 20% łącznej wartości tego pakietu)

Zamawiający natomiast będzie mógł dokonać oceny zaoferowanego w pakiecie nr 7 asortymentu na podstawie załączonej do oferty ulotki producenta, posiadającej opis wszystkich wymaganych prze Zamawiającego w załączniku nr 2 parametrów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienie szkolenia – prezentacji zaoferowanego sprzętu dla personelu na żądanie Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 17

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 127 załącznika nr 1a do siwa prowadników diagnostycznych hydrofilnych o kształcie końcówki prostym lub zagiętym 45oPozostałe parametry zgodnie z Siwz.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

zadanie 23

1.   Czy  Zamawiający dopuści   balony do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej wg następującego opisu ;

-objętość 30 ml , 40 ml

-posiadają kanał centralny o średnicy 0, 027 cala , kanał centralny cewników zbrojony metalowym oplotem

- balony 40 ml – dedykowane dla pacjentów - 162cm-182 cm

-balony 30 ml – dedykowane dla pacjentów – 147cm -162 cm

Zestaw wprowadzający w składzie ;

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1 szt.: igła do angiografii 18 G  1 szt.: wstępne poszerzadło naczyniowe  2 szt.: podwójnie zwezane poszerzadło osłonowe dostosowane do objętości balonu  1 szt.: hemostatyczna prowadnica osłonowa z portem boczny | 1 szt.: strzykawka 60 ml  1 szt.: ostrze skalpela  2 szt.: usztywniony drut prowadzący z końcówką typu „J” 3 mm, z powłoką teflonową, 0,025” x 175 cm  1 szt.: zaślepka  1 szt.: hemostatyczna prowadnica osłonowa (bez portu bocznego) |

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności sprzętu ze sterownikiem pompy DATASCOPE

Pytanie nr 6

Pakiet 24, poz. 1 (zgodnie z zał. 1A), (Pakiet 26,poz. 1 zgodnie z zał. 2)

Ponieważ parametry niektórych przetworników dostępnych na rynku wymuszają częste kalibracje i mają słabą odporność na działanie różnych czynników - Czy Zamawiający wymaga parametrów co najmniej takich, jak w obecnie stosowanych:

- wstępnie wykalibrowany fabrycznie,

- nieliniowość i histereza <1,5%,

- odchylenie od wyzerowania max 2 mmHg w ciągu 8h,

- budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną min. 49,7 Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe,

- częstotliwość przetwornika min. 200 Hz

-  linia infuzyjna trwale połączona z przetwornikiem dla zapobiegnięcia przypadkowej kontaminacji, podwójny system przepłukiwania (ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie za wypustkę); dodatkowe kontrastowo żółte koreczki dla wyeliminowania pomyłki i przypadkowej kontaminacji,

- bezpinowe wodoszczelne połączenie z kablem?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy w razie wątpliwości parametrów użytkowych trudnych do oceny na podstawie próbki Zamawiający wezwie do okazania folderu lub ulotki producenta?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępstwo od warunku dostarczenia kabli wraz z próbkami, jeśli zaoferowane próbki przetworników będą takie same jak te, na których obecnie Państwo pracują?

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia kabli pozostałe parametry dopuszcza

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto zaś cena netto pozostanie bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, zapis taki znajduje się we wzorze umowy „ § 2 ust. 6 W okresie obowiązywania umowy, ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT.”

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin określony w umowie”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej wynikającej z zapisu §9 ust. 1 ppkt 2) na 10% wartości pakietu/całej umowy pozostałej do realizacji?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1 ppkt 1) do 0,2% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §16 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia Zamawiającego Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §7 ust. 1 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe towaru, braki ilościowe na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

do Pakietu 4:

1. Dotyczy poz. 4b - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 4 (Stenty wieńcowe BMS i DES do małych naczyń oraz cewnik balonowy i prowadnik angioplastyczny) w pozycji 4b (Stent wieńcowy DES) stenty wieńcowe o średnicach 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4.0 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

1. Dotyczy poz. 4c - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 4 (Stenty wieńcowe BMS i DES do małych naczyń oraz cewnik balonowy i prowadnik angioplastyczny) w pozycji 4c (Cewnik balonowy) balony o shafcie dystalnym 2.6F – (dla Ø1.25 – 2.0 mm), 2.7F – dla (Ø 2.5 – 3.5 mm) i 2.9F – dla Ø 4.0 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Pytania dot. zapisów SIWZ:

Czy w związku ze zmianą numeracji Pakietów zamawiający określi, jakie kryteria oceny ofert będą oceniane oraz w jakiej wysokości należy wnieść wadium w przypadku Pakietu 28 (Zestawy obłożeń do zabiegów kardiologicznych składający się z zestawu do koronarografii, zestawu do implantacji stymulatorów, zestawu do ablacji)?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 18 Zamawiający nie dokonuje zmiany numeracji Pakietów w związku z tym nie zachodzą przesłanki do zmiany kryteriów oceny ofert i wysokości wadium

Pytanie nr 18

Dot. Załącznik nr 2 parametry techniczne - poprawiony

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i umieścił omyłkowo w Pakiecie 28 w kolumnie „Ilość” informację: 32a) Stent wieńcowy stalowy bezpolimerowy pokryty lekiem Biolimusem A9?

Odp.: Tak jest to omyłka pisarska, Zamawiający zmieni załącznik nr 2 do Siwz usuwając ten zapis

Pytanie nr 19

Pytania dot. asortymentu:

Pakiet 28, poz. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego do koronarografii z serwetą do angiografii udowej /główna/, wykonanej z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu, składającego się z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej, o wymiarach 320x235, z dwoma otworami o średnicy 12 cm, początek warstwy chłonnej na wysokości 90 cm od górnej krawędzi (od głowy pacjenta)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga serwety wykonanej z paro przepuszczalnej włókniny typu SMS. Proponowana w pytaniu serweta nie jest paroprzepuszczalna

Pytanie nr 20

Pakiet 28, poz. a), b), c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów ze szpatułkami do mycia pola operacyjnego o dł. 14 cm w miejsce wymaganych szpatułek o dł. 19 cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane w pytaniu szpatułki są zbyt krótkie

Pytanie nr 21

Pakiet 28, poz. a), b), c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z miską z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml o średnicy 15 cm + krawędzie 1,6 cm?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Pakiet 28, poz. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego do implantacji stymulatorów serca z serwetą operacyjną dużą wykonaną z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu, składającego się z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej, o wymiarach 300x240, z 2 otworami o średnicy 14 cm (9 cm otwór otoczony przeźroczystą krawędzią samoprzylepną)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagana jest serweta wykonana z paro przepuszczalnej włókniny typu SMS. Proponowana serweta nie jest paro przepuszczalna i nie posiada strefy wysokochłonnej w obszarze otworów

Pytanie nr 23

Pakiet 28, poz. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego do implantacji stymulatorów serca z tacką narzędziową o wymiarach: 27x22x5 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 24

Pakiet 28, poz. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego do implantacji stymulatorów serca z miską bez żłobień o pojemności 500 ml lub 1000 ml?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 25

Pakiet 28, poz. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego do implantacji stymulatorów serca z miską na kable o pojemności 2500 ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i nie oczekuje dostarczenia miski zaproponowanej w pytaniu

Pytanie nr 26

Pakiet 28, poz. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego do zabiegów ablacji z serwetą do angiografii /główna/ wykonanej z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, w rozmiarze 350X250CM, z 2 otworami o średnicy 10 cm i 2 otworami o średnicy 5 cm, warstwa chłonna w rozm. 150X100 cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga serwety wykonanej z paro przepuszczalnej włókniny SMS. Proponowana serweta nie jest paro przepuszczalna, dwa otwory są zbyt małe, brak informacji o o rozmieszczeniu otworów: podobojczykowe czy promieniowe. Serweta nie posiada strefy wysoko chłonnej w obszarze otworów.

Pytanie dot. projektu umowy:

Pytanie nr 27

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.:Tak, za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający zgadza się aby § 2 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Poza tym, strony mogą wyjątkowo uzgodnić wzrost cen w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, jeżeli wskutek tej zmiany utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 lit. a) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umownej – Pakietu wyrobów” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części Pakietu”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), nie zaś od wartości całego rocznego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (pakietu). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad towaru”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 31

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust 1

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy - Pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy (w zakresie Pakietu/ów lub całej umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

W związku z udzielonymi zapytaniami i zmianą załącznika nr 2 parametry techniczne Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i art.12.ust. 2 pkt. 1 dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.09. 2016r. do godz. 12:00 w Kancelarii pok. 245 PZOZ w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 06.09.2016r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202

Który otrzymuje brzmienie

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.09. 2016r. do godz. 12:00 w Kancelarii pok. 245 PZOZ w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2016r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl)