Numer sprawy P/11/02/2017/DUO/10                                                              Starachowice dn. 14.03.2017r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 39182-2017 z dnia 27.01.2017r./

na dostawę duodenoskopów i myjni automatycznej wraz z urządzeniami

uzupełniającymi dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy zapisów umowy par. 2 ust. 12

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„Naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max. 7 dni roboczych lub do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy (w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną treść par. 2 ust. 12 projektu umowy, przypominając

jednocześnie o wymogu wstawienia urządzenia zastępczego w przypadku przewidywanej naprawy trwającej

powyżej 7 dni, w terminie zgodnym z par. 2 ust. 13  tj. od 5 do 7 dni (wg złożonej oferty) od dnia zgłoszenia

usterki liczone w dni robocze.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zapisów umowy par. 2 ust. 13

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanego terminu z 4 dni do 7 dni roboczych.

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Par. 2 ust. 13 projektu umowy otrzymuje poniższe

brzmienie:

„13. W przypadku usterki uniemożliwiającej korzystanie z duodenoskopu lub procesora lub źródła światła

powyżej 7 dni zapewnienie urządzenia zastępczego max ( od 5 do 7 dni  wg oferty) …..dni od dnia

zgłoszenia usterki, liczone w dni robocze.

Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00 z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy. (par. 2 ust.13 dotyczy zadania nr 1)”.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zapisów umowy par. 4

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowych klauzuli.

„W przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, cała należność staje się z góry wymagalna”

Oraz

„Do momentu uiszczenia całej należności sprzęt będący przedmiotem umowy pozostaje własnością Wykonawcy”

Ad.3: Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w treści projektu umowy.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zapisów umowy par. 6 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:

„ W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy, Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną dokonać wymiany towaru lub uzupełnić braki na towar pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty”.

Ad.4: Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w treści projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zapisów umowy par. 8 ust. 1a oraz b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wskazanej kary umownej z 10% na 5% oraz z 0,5% do 0,2%

Ad.5: Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w treści projektu umowy.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zapisów umowy par. 15

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu o słowa:

„ Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Ad.6: Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w treści projektu umowy.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Ad.7: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja jak również Zamawiający nie przekształca się w spółkę

prawa handlowego.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Zadania nr 1: DUODENOSKOP - 2 szt – załącznik nr 6:

Pkt 3.- Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Konstrukcja umożliwiające dokładne mycie i dezynfekcję kanałów woda/powietrze bez konieczności szczotkowania (konstrukcja dyszy oraz układu płucząco powietrznego zapobiegająca wnikanie do kanałów)

Pkt 7- Prosimy o dopuszczenie zapisu:

zaginanie końcówki roboczej do góry 120 st. do dołu 90 st., do lewo 90 st. prawo  105 st.

Ad.8: Zmawiający wyraża zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ dotyczące pkt 7 tj. zaginania końcówki

roboczej, nie wyraża natomiast zgody na przedstawioną zmianę zapisów dotyczącą punktu 3, która to powoduje

brak możliwości właściwego czyszczenia duodenoskopu i przenoszenie zakażeń pomiędzy pacjentami.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Zadania nr 1: Procesor – 1 szt., Źródło światła   – 1 szt. – załącznik nr 6:

Pkt. 6 - Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Wyjścia: DVIx1, VGAx1, RGBx1, Y/Cx2, Video Outx1 USB, RS-232C, RJ45

Pkt. 9 - Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Możliwość zmiany wielkości obrazu ruchomego podczas badania

Pkt. 11- Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Pompa powietrza regulowana  5 stopniowo

Pkt. 17 - Prosimy o dopuszczenie zapisu:

zapasowa lampa typu LED

Ad.9: Punkt 6 - dopuszczamy jako opcja  a nie jako warunek konieczny- inny zestaw wyjść jeżeli zapewni on właściwe

funkcjonowanie całego systemu – również  przechwytywania obrazu RTG jak i w urządzeniach

Olympus – zapisu w Endobase

Punkt 9   - dopuszczamy jako opcja nie jako warunek konieczny.

Punkt 11 - dopuszczamy jako opcja nie jako warunek konieczny.

Punkt 17 - dopuszczamy jako opcja nie jako warunek konieczny.

Pytanie nr 10:

Zadanie nr 1 pozycja II Procesor, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu HDTV z sygnałem wyjścia: 2xDVI, 1xRGB TV (PAL, RGB + SYNC), 1xS-VIDEO (Y/C), 1xVIDEO (Composite)?

Ad.10: punkt 6 procesor -  dopuszczamy jako opcja, a nie jako warunek konieczny- inny zestaw wyjść  jeżeli zapewni

on właściwe funkcjonowanie całego systemu – również  przechwytywania obrazu RTG jak i w urządzeniach

Olympus – zapisu w Endobase

Pytanie nr 11:

Dotyczy Zadania nr 2, poz. I – myjnia automatyczna:

Pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny system zmiękczania wody?

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oprogramowania komputerowego do archiwizacji parametrów procesu mycia i dezynfekcji, o którym mowa w pkt. 19 SIWZ?

Ad.11: Pkt 16 dopuszczamy zewnętrzny system uzdatniania wody

Pkt 19 Nie, ale metoda generowania zewnętrznego danych musi spełniać standardy umożliwiające ich odbiór

przez system Endobase lub inne systemy  archiwizacji dostępne na rynku w Polsce.

Pytanie nr 12:

Dotyczy wymagań SIWZ – Zadanie 2

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedłożenie wykazu dostaw

na dostawę myjni-dezynfektorów do narzędzi lub myjni-dezynfektorów do kaczek i basenów, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Ad.12: Zamawiający uzna w/w dostawy jako odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, pozostałe

wymagania odnośnie dostaw zgodne z SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert.

W związku z powyższym poniższe zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 21.03.2017r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 21.03.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

W związku z zmianą treści SIWZ ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone

w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ponadto par 8 ust. 1 pkt „c” projektu umowy otrzymuje poniższe brzmienie:

„c) w wysokości  0,1% wartości umownej przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia:

- w przystąpieniu do naprawy po terminie określonym w § 2 ust. 5 pkt „a” (czas reakcji serwisu),

- wstawienia urządzenia zastępczego po terminie określonym w § 2 ust. 13 (dot. zad. nr 1).”

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl