   Załącznik nr 6 do SIWZ

Laryngofiberoskop - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie / parametr / oferowany
I.	Uurządzenia fabrycznie nowe i niepowystawowe, rok produkcji 2016 lub 2017	TAK
II.	Kompaktowy tor wizyjny – 1 szt.
1.	Medyczny endoskopowy, przenośny tor wizyjny składający się ze zintegrowanego w jednym urządzeniu monitora, źródła światła, procesora kamery endoskopowej oraz odłączanej głowicy kamery	TAK
2.	Waga maksymalna do 9 kg	TAK
3.	Monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 15”, kontrast min. 700:1, rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli	TAK
4.	Wbudowane źródło światła LED generujące światło o temperaturze koloru 6200 - 6400 K	TAK
5.	Procesor kamery współpracujący z głowicami endoskopowymi różnego typu w tym kątowe, proste, C-Mount	TAK
6.	Funkcję cyfrowego uwydatnienia szczegółów	TAK
7.	Funkcja eliminacji siatki fiberoskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępną w dowolnym momencie z głowicy kamery	TAK
8.	Zoom cyfrowy min. 2 x	TAK
9.	Funkcja obrotu obrazu o 180 st.	TAK
10.	Funkcja regulacji jasności, czasu migawki oraz kolorów	TAK
11.	Gniazda DVI IN i DVI OUT	TAK
12.	Min. 5 gniazd USB do podłączenia klawiatury, myszki, drukarki oraz zewnętrznych pamięci USB	TAK
13.	Gniazdo kart SD	TAK
14.	Funkcję rejestracji zdjęć w . jpg i wideo w mpeg4 oraz zapisu na pamięciach typu pendrive i kartach SD	TAK
15.	Funkcja odtwarzania zarejestrowanych zdjęć i filmów bezpośrednio na ekranie urządzenia	TAK
16.	Funkcja wydruku zapisanych zdjęć na dedykowanej drukarce	TAK
17.	Możliwość podłączenia fiberoskopów giętkich i giętkich wideoendoskopów z budowaną kamerą w końcu dystalnym	TAK
18.	Zewnętrzna silikonowa klawiatura USB z touchpad, nadająca się do dezynfekcji poprzez przecieranie	TAK
19.	Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa procedury, nazwisko lekarza w odpowiednio przeznaczonych do tego celu polach	TAK
20.	Możliwość powieszenia jednostki centralnej na wózku z VESA 100	TAK
21.	Gniazda dźwięku Line-In, Line-Out	TAK
III.	Głowica kamery – 1 szt.
1.	Głowica kamery współpracująca ze standardowymi optykami endoskopowymi z okularem; z mechanizmem mocującym optykę umożliwiającym swobodny obrót optyki względem głowicy kamery	TAK
2.	Waga głowicy nie większa niż 175 g	TAK
3.	Rozdzielczość horyzontalna min. 450 linii	TAK
4.	Czułość min. 3 lux	TAK
5.	Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski, z możliwością przypisania po dwóch funkcji na każdy przycisk	TAK
6.	Regulacja ostrości i zoom poprzez pierścienie na głowicy kamery	TAK
IV.	Rhinofiberoskop – 1 szt
1.	Długość robocza 33 - 34 cm	TAK, podać
2.	Średnica zewnętrzna 3,5 mm	TAK
3.	Możliwość sterylizacji	TAK
4.	Zakres kątowy widzenia: min. 90°	TAK
5.	Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 180°/90°-100°	TAK, podać
6.	Kanał roboczy o średnicy 1,5 mm	TAK
7.	Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka	TAK
8.	Pokrętło ostrości przy okularze	TAK
9.	Możliwość podłączenia światłowodu lub bateryjnego źródła światła	TAK
10.	Kleszcze biopsyjne i chwytające w komplecie	TAK
11.	Kontener do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu	TAK
V.	Rhinofiberoskop pediatryczny – 1 szt
1.	Długość robocza 37 - 38 cm	TAK, podać
2.	Średnica zewnętrzna 2,5 mm	TAK
3.	Możliwość sterylizacji	TAK
4.	Zakres kątowy widzenia: min. 90°	TAK
5.	Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 180°/90°-100°	TAK, podać
6.	Brak kanału roboczego	TAK
7.	Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka	TAK
8.	Pokrętło ostrości przy okularze	TAK
9.	Możliwość podłączenia światłowodu lub bateryjnego źródła światła	TAK
10.	Kontener do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu	TAK
VI.	Światłowód – 1 szt
1.	Długość 180-200 cm	TAK, podać
2.	Średnica światłowodu 3,5 mm	TAK
VII.	Wózek jezdny
1.	Wózek jezdny wyposażony w 4 antystatyczne koła, skrętne	TAK
2.	Minimum 2 koła z możliwością blokady	TAK, podać
3.	Możliwość zawieszenia monitorów w standardzie VESA 75/100	TAK
4.	Możliwość schowania przewodów w konstrukcji wózka	TAK
5.	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia monitora	TAK
6.	Półka o wymiarach 490 x 395 mm (+-5 mm)	TAK
7.	Maksymalna waga wieszanego monitora 15 kg	TAK, podać
VIII.	Wideolaryngoskop z monitorem
1.	Monitor – 1 szt.	TAK
2.	Monitor o przekątnej 7 cali	TAK
3.	Możliwość podłączenia dwóch endoskopów jednocześnie	TAK
4.	Panel sterujący po prawej stronie w postaci przycisków	TAK
5.	Możliwość archiwizacji badań na karcie SD	TAK
6.	Wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora	TAK
7.	Rozdzielczość 1280x800 pikseli	TAK
8.	Obudowa wykonana klasie szczelności IP54	TAK
9.	Możliwość zawieszenia na wózku lub uchwycie (adapter VESA 75)	TAK
10.	Możliwość podłączenia głowicy kamery, videootoskopu, videorhinolaryngoskopu	TAK
11.	Możliwość szybkiego przełączania pomiędzy dwoma podłączonymi źródłami obrazu.	TAK
IX.	Videoendoskop diagnostyczny – 1 szt
1.	Długość robocza 30 cm	TAK
2.	Średnica zewnętrzna 3,7 mm	TAK
3.	Możliwość do podłączenia do zewnętrznego monitora, do komputera poprzez dedykowany sterownik USB	TAK
4.	Możliwość sterylizacji	TAK
5.	Zakres kątowy widzenia: 85°	TAK
6.	Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 140°/140°	TAK
7.	Brak kanału roboczego	TAK
8.	3 przyciski do na uchwycie: zapis wideo, balans bieli, zapis zdjęć	TAK
9.	Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka	TAK
10.	Źródło światła LED zintegrowane w endoskopie	TAK
11.	Kontener do sterylizacji i przechowywania videoendoskopu	TAK
X.	Lampa czołowa – 1 szt
1.	Lampa czołowa LED emitująca światło o żółtej barwie wykorzystująca technologię płynnej soczewki	TAK
2.	Zasilanie poprzez 2 wyjmowane akumulatory rozmieszczone symetrycznie w kontenerach po bokach opaski czołowej lampy	TAK
3.	Waga wraz z 2 akumulatorami nie większa niż 350 g	TAK
4.	Żywotność diody LED ok. 50 000 godzin	TAK
5.	Natężenie światła regulowane w min. 3 poziomach	TAK
6.	Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania akumulatora na 10 min. przed całkowitym rozładowaniem poprzez mignięcia lampy w odstępach czasu	TAK
7.	Lampa wyposażona we wskaźnik poziom naładowania akumulatora	TAK
8.	Regulowane pole oświetlenia w technologii płynnej soczewki poprzez zmianę krzywizny soczewki bez zastosowania przesłon mechanicznych	TAK
9.	Maks. natężenie oświetlenia min. 29 000 lux mierzone w odległości roboczej 40 cm	TAK
10.	Maks. czas pracy z wykorzystaniem dwóch akumulatorów min. 17 godzin	TAK
11.	Opaska czołowa z regulacją pionową i poziomą w zależności od kształtu oraz wielkości głowy	TAK
12.	Wymienna poduszka bezpośrednio stykająca się z czołem użytkownika	TAK
13.	Możliwość ładowania akumulatorów bez wyjmowania z kontenerów opaski poprzez zasilacz z wtyczką micro USB oraz poprzez dedykowaną stację dokującą umożliwiającą jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów	TAK
14.	W zestawie ładowarka micro USB	TAK
XI.	Pozostałe warunki
1.	Termin dostawy max do 8 tygodni - wg oferty	TAK
2.	Gwarancja – min. 24 miesiące – wg oferty	TAK

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………