Numer sprawy P/32/07/2017/LAB                                                                     Starachowice dn. 06.10.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2017/S 141-290936  z dnia 26.07.2017r./

na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora

immunologicznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Ad.1: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin przydatności odczynników i kalibratorów nie był krótszy niż 4 miesiące?

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę, aby termin przydatności odczynników i kalibratorów był nie krótszy niż 6 miesięcy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wydanie przedmiotu dzierżawy w terminie 3 tygodni od daty podpisania Umowy?

Ad.3:  Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy za spełnienie warunku "Troponina ultraczuła"  Zamawiający uzna zaoferowanie testu "troponina wysokoczuła" którego jakość jest zgodna z zaleceniami i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych jest nie większy niż 10% CV), test jednocześnie umożliwia zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego.

Ad.4: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ i uzna

za spełniony w/w warunek.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na BNP lub NT-proBNP?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej, jednocześnie test umożliwia wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI

Ad.5: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla testów diagnostyki zakażeń, anty-ccp, prokalcytoniny i HE4 zaoferowane były dedykowane kontrole jednoparametrowe?

Ad.6: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyrażenie zgody, by w przypadku zaoferowania dwóch analizatorów Zamawiający odstąpił od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy jednego z nich trwającej dłużej niż 5 dni.

Ad.7: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania nr 8-14 dotyczą zał. nr 2 do SIWZ (projektu umowy):

Pytanie nr 8:

Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Ad.8: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

Par. 3. ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Ad.9: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Ad.10: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 11:

Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej lub nienależycie zrealizowanej dostawy, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie: Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy.

Ad.11:  Par. 10 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy

usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych,

w wysokości:

- 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy:

  - za dzielenie złożonego Zamówienia na części chyba, że podział zamówienia nastąpił za zgodą

Zamawiającego,

  - w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

  - za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,

- 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego    z winy Wykonawcy

- 0,5% wartości umownej wyrobów niedostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy

Pytanie nr 12:

Par. 10 ust. 1 pkt. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Ad.12: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 13:

Par. 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ad.13: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 14:

Par. 12 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Ad.14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytania nr 15-23 dotyczą zał. nr 2 do SIWZ (projektu umowy dzierżawy):

Pytanie nr 15:

Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Ad.15: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16:

Par. 4 ust. 1 pkt. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać  poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Ad.16: Zmawiający przewiduje udział w szkoleniu grupy pracowników w liczbie do 20 osób.

Pytanie nr 17:

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Ad.17: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18:

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 100zł brutto.

Ad.18: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 19:

Par. 5 ust. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”?

Ad.19: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 20:

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Ad.20: Zdanie drugie Par. 6 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku awarii aparatu - przyjazd w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.”

Pytanie nr 21:

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Ad.21: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 22:

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu,             a nie całego aparatu?

Ad.22: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 23:

Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Ad.23: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 24:

Dotyczy pkt. 21 parametry graniczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczenia analizatora/ów z 14 dni na min. 21 dni?

Ad.24: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 25:

Dotyczy pkt. 23 parametry graniczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 12 miesięcy na min. 4 miesiące?

Ad.25: Zamawiający wyraża zgodę, aby termin przydatności odczynników i kalibratorów był nie krótszy niż 6 miesięcy.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby koszt dzierżawy oferowanej wirówki był uwzględniony w wartości dzierżawy oferowanego analizatora?

Ad.26: Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku prosimy o wpisanie wszystkich urządzeń w jednym wierszu

tabeli „3. Dzierżawa analizatora/ów, wirówki i klimatyzatora.” załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 27:

Dotyczy pkt. 3 par. 3 projektu umowy oraz w konsekwencji pkt.1b par. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie.       Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Ad.27: Zamawiający wyraża zgodę. Poniższe zapisy projektu umowy otrzymują brzmienie:

- § 3 ust. 3

„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego na własny

koszt i ryzyko w terminie max do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, w godzinach 8.00-14.00 (dotyczy

także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy).”

- do § 7 dodaje się ust. 1a i ust. 1b o treści:

„1a. Faktura VAT przekazana będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy bądź

w terminie 7 dni od dnia dostawy przedmiotu umowy.

1b. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty

elektronicznej lub faksu w dniu dostarczenia towaru i przesłaniu jej oryginału Pocztą Polską.”

- § 10 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy

usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych,

w wysokości:

1)    0,1%  wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy:

a)  za dzielenie złożonego Zamówienia na części chyba, że podział zamówienia nastąpił za zgodą Zamawiającego,

b)  w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

c)  za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,

- 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy w przypadku odstąpienia   Zamawiającego z winy Wykonawcy

- 0,5% wartości umownej wyrobów niedostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy.

Pytanie nr 28:

Dotyczy pkt. 4.4. SIWZ

Czy w przypadku kiedy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia szczegółowych dokumentów w punkcie 4.3 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ulotek odczynniowych wraz z materiałami kontrolnymi, zużywalnymi       i eksploatacyjnymi w wersji elektronicznej (CDROM)? Uzasadnienie: każda ulotka zawiera średnio 10 stron A.

Ad.28: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29:

Czy ze względu na zróżnicowane wymagania dotyczące transportu oferowanego przedmiotu zamówienia (niektóre odczynniki transportowane są w termperaturze 2-8 st C, inne w suchym lodzie w temperaturze -20st C) Zamawiający wyrazi zgodę na dzielenie złożonego zamówienia na części? Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego oraz dobro pacjenta ten sposób realizacji zamówienia znacznie go przyspiesza.

Ad.29: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający wyłączy z postepowania test IgE z (poz. 14) oraz kalibratory i materiały kontrolne dla tego testu ? Wykonawca nie ma w swojej ofercie tego parametru i uniemożliwia mu to złożenie oferty.

Ad.30: Wprowadzoną w dniu 21.08.2017r. zmianą do SIWZ, Zmawiający usunął w/w pozycję.

Pytanie nr 31:

Dotyczy części jakościowej zawartej w SIWZ -  kryteria serwis.

Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie pod pojęciem „zdalna obsługa serwisowa”. Czy Zamawiający potwierdza, że jest to zdalny dostęp do analizatora przez serwis producenta oraz powiadamianie o możliwych  problemach  - awariach aparatu  inżynierów serwisowych na urządzenia mobilne? Czy spełnienie tych warunków ma być potwierdzone materiałem marketingowym lub przykładowym wydrukiem z takim powiadomieniem?

Ad.31: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32:

Dotyczy części jakościowej zawartej w SIWZ :

Czy Zamawiający w części „jakość” oceni równoważnie ofertę, jeśli jeden test BNP oznaczany w osoczu zostanie wymieniony (odczynnik, kalibrator, kontrola) na test NT- proBNP oznaczany w surowicy do grudnia 2017 roku?

Ad.32: Nie.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiem parametry graniczne analizatora (poz. 29) wymaga, aby dostarczona klimatyzacja była fabrycznie nowa?

Ad.33: Zmawiający dopuszcza klimatyzator używany.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiem dostarczenia wirówki wymaga, aby wirówka była fabrycznie nowa?

Ad.34: Zmawiający dopuszcza wirówkę używaną.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiem – parametry graniczne aparatu ( poz.6 ), wymaga aby wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole były w stanie płynnym, gotowe do użycia?

Ad.35: Nie.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający rozumie zgodnie z wymaganiem – parametry graniczne aparatu (poz. 13) system chłodzenia odczynników w analizatorze w zakresie tem. od 2 do 12 st C?

Ad.36: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiem – parametry graniczne aparatu (poz .5) możliwość rozcieńczania próbek         do badań przez analizator wymaga, aby po rozcieńczeniu próbki na pokładzie aparat automatycznie wykonał badanie z rozcieńczenia?

Ad.37: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiem – parametry graniczne aparatu ( poz .18) telefoniczny dostęp do serwisu wymaga, aby telefoniczny dostęp serwisowy był bezpośrednio do serwisanta a nie na linię serwisową?

Ad.38: Zmawiający dopuszcza zarówno jeden jak i drugi sposób.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuści, aby powyższe wymaganie: wydania pierwszego wyniku max do 30 min od uruchomienia  analizatora nie obejmowało oznaczeń (Toxo IgG, CMV IgM, anty- CCP, anty-TPO)? Czas otrzymania  wyniku              w powyższych testach  to 36 min., spowodowane jest to metodyką oznaczenia -  chemiluminescencja 2-stopniowa              z etapem wstępnego rozcieńczenia lub obróbki wstępnej .

Ad.39: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści używana wirówkę oraz klimatyzator?

Ad.40: Zmawiający dopuszcza używane w/w urządzenia.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl