## P34072017CH
Sprawa P/34/07/2017/CH | [8 empty] | Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz asortymentowo-cenowy
Nr pakietu | Nr poz. w pakiecie | Opis | Nazwa handlowa/producent/nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena z VAT brutto | VAT | Wartość VAT | Wartość Netto | Wartość Brutto
1 | 1.1 | Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie, stozkowym zakończeniem czesci dystalnej , jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia ze skrzydłami (zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci.. Protezy o średnicy 5, 7, 8,5 i 10Fr długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań zamawiającego Zapis dotyczy również wmożłiwości wzajemnej zamiany ilości protez w obrębie protez typu Amsterdam i Zimmon |  | szt | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Protezy typu Zimmon średnicy 5Fr, 7Fr (pojedyńczy "świński ogon" , liczne otwory boczne na całej dlugości ( 2, 4, 6, 8, 10 i 12 cm)Stożkowe zakonczenie czesci dystalnej Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań zamawiającego Zapis dotyczy również wmożłiwości wzajemnej zamiany ilości protez w obrębie protez typu Amsterdam i Zimmon |  | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Proteza podwójny świński ogon średnicy 5 f/5cm |  | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2. | Protezy średnicy 10 Fr typu Tannenbaum . długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9 cm. Rozmiary wg zapotrzebowań Zamawiającego. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | 3. | Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra posiadający znacznik radiologiczny średnicy pomiedzy 5-6Fr oraz 8-8,5 Fr Proporcje średnic w zależności od potrzeb zamawiającego |  | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4A | 4.1 | Koszyk spiralny wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną część dystalną, co umożliwia nakręcenie na rękojeść posiadanego awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka ,umozliwiajacy kontrastowanie dróg zólciowych zapewniający właściwa szczelność na poziomie rękojeści |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Koszyk bez dodatkowych ramion, wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną metalową część dystalną, co co umożliwia nakręcenie na rękojeść awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka, umozliwiajacy kontrastowanie dróg zólciowych zapewniający właściwa szczelność na poziomie rękojeści |  | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 4A |  |  | 0 | 0 | 0
4B | 4.3 | Koszyk wielorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950 mm ,średnica koszyka 20, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm, umozliwiajacy kontrastowanie dróg zólciowych zapewniający właściwa szczelność na poziomie rękojeści |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4C | 4.4 | Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm, długości kosza w formie schowanej do osłonki 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, dormia lub basket. Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm, długości kosza w formie schowanej do osłonki 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, dormia lub basket, |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych. pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG.średniaca i dlugośc w zaleznosci od potrzeb zamawiającego.Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą 0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu .długość cewnika wprowadzającego min 205cm system uwalniania od strony dystalnej. Długość i srednica protezy w zależności od potrzeb zamawiającego. Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów.Fujinon ED 530X. T8 |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń dróg żółciowych. pokryty z markerami na obu końcach widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG. Dlugosci i średnice w zależności od potrzeb zamawiającego |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Proteza samorozpręzalna do protezowania nowotowrowych zwęzeń przełyku Nitilonowa z znacznikami widocznymi w fuloroskopii dostatecznie miękka ,aby nie powodować stałego dyskomfortu u pacjentaa po implantacji z niepokrywanymi końcówkami umożliwiajacymi własciwa stabilizację |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Proteza samorozprężalna jelitowa nadająca się do protezowania nowotworu jelita grubego z nitinolu rozszerzana na końcach. Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą 0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu .długość cewnika wprowadzającego min 205cm system uwalniania od strony dystalnej. Długość i srednica protezy w zależności od potrzeb zamawiającego. Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów (Olympus CF 2T160,CF Q 165L, CF Q 180. |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6A | 6.1 | Protezy samorozprężalne do protezowwania dwunastnicy, nitilonowe ze znacznikami na końcach, możliwe do wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów z zestawem wprowadzającym ( Olympus GIF Q 145, GIF Q145) |  | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6B | 6.2 | proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana typu LCD, posiadająca na całej długości większe oczka pozwalające na przełożenie drugiej protezy samorozprężalnej lub plastikowej, cztery znaczniki platynowe na obu końcach i znaczniki o długości minimum 2 cm w środkowej części z większymi oczkami widoczne w RTG, średnica protezy po rozprężeniu 10mm, długość protezy do wyboru 6 i 8 cm, średnica zestawy do wprowadzania max 8Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm, możliwość schowania protezy przy min 30% wysunięciu w celu repozycjonowania |  | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Proteza samorozprężalna, usuwalna, o zwiększonej sprężystości przewężona w środku o 20% w stosunku do końców, do łagodnych zwężeń dróg żółciowych po ortotopowym przeszczepie wątroby, pokrywana w całości, z długim lassem z platynowymi markerami widocznymi w RTG, umożliwiającymi dobrą wizualizację w przypadku lokalizacji w wysokich aplikacjach wspólnego przewodu żółciowego, długość protezy w zakresie 4-6cm średnica protezy w zakresie 8-10mm, do aplikacji przez endoskop, długość aplikatora 180-00cm, średnica aplikatora max 8Fr, |  | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Proteza drenażu torbieli trzustki, samorozprężalna, całkowicie pokrywana, usuwalna. Na obu końcach duże kołnierze zapobiegajace przemieszczaniu się stentu. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 12 , 14 lub 16mm, długość 16 mm, średnica kołnierza odpowiednio 24, 26 lub 28 mm. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 10,5 Fr i dł. 180 cm. Protezy o średnicach 14 i 16 mm powinny umożliwić obejrzenie wnętrza torbieli trzustki endoskopem.Proteza drenażu torbieli trzustki, samorozprężalna, całkowicie pokrywana, usuwalna. |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po gastrektomii typu Sleeve. Proteza pokrywana w całości, prosta, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy 22,24 i 28 mm, długość protezy w zakresie 18 lub 23 cm. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm. |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po zabiegach chirurgicznych. Proteza powinna mieć poniżej górnego kołnierza dwie jedna pod drugą w odległości 5 - 25mm od siebie dodatkowe pokrywane silikonem siatki (mocowane do właściwej protezy tylko w górnej części) zabezpieczające protezę przed migracją oraz przetokę. Proteza pokrywana w całości, prosta w dolnej części, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy od 18 do 28 mm, długość protezy w zakresie 10 - 23 cm. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm. |  | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Proteza somorozprężalna do przełyku umieszczana w pobliżu UES. Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny krótki, koniec dystalny długi, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16,18 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm. |  | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcowke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długośc robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopow o rozmiarach 10,5-12,0 mm |  | szt | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.9 | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza |  | szt | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.10 | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do chwytania brzegow perforacji.Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do chwytania brzegow perforacji. |  | SZT | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 7.1 | Igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, długość max. igły 5mm, śr. ostrza 0,7mm , długość całkowita igły nie większa niż 15 mm.( co umozliwia ostrzykiwanie w pozycji zagietej poprzez elewator duodenoskopu) |  | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8 | 8.1 | Klipsownice hemostatyczne jednorazowego użytku: z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem,Umożliwiajace uwolnienie w pozycji zagiętej elewatora duodenoskopu ) |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9 | 9.1 | Papilotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm ,Całkowita dlugośc igły umozliwiająca swobodne zagięcie podczas cięcia, Mozliwośc kontrastowania (preferowane) Mozliwość zamiany igły na prowadnicę ( preferowane). Urządzenie kompatybilne z posiadanymi rączkami - jezeli nie posiada własnej rączki Papilotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm ,Całkowita dlugośc igły umozliwiająca swobodne zagięcie podczas cięcia, Mozliwośc kontrastowania (preferowane) Mozliwość zamiany igły na prowadnicę ( preferowane). Urządzenie kompatybilne z posiadanymi rączkami - jezeli nie posiada własnej rączki |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Wielorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8 mm, przyjmujący prowadnice 0,035 ,dł cięciwy roboczej 20 mm , dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7 mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950 mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb zamawiającego. |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Wielorazowy papilotom trójkanałowy kompatybilny z systemem samodzielnego wprowadzania prowadnicy przez operatora , końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8 mm, przyjmujący prowadnice 0,035 ,dł cięciwy roboczej 20 mm , dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7 mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950 mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb zamawiającego. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Jednorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8 mm, przyjmujący prowadnice 0,035 ,dł cięciwy roboczej 20 mm , dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7 mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950 mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb zamawiającego. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.1 | Prowadnica jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm , końce cieniodajne pokryte hydrofilnie , średnica prowadnic 0,018, 0,021, 0,025 i 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego |  | szt | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11 | 11.1 | Prowadnice jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480 cm, dwa końce cieniodajne róznej dlugości ,średnica prowadnicy od 0,018 do 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12 | 12.1 | Prowadnica wielorazowe do zabiegów ERCP hydrofilna nitilonowa pokryta teflonem , typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, końcówka cieniodajna średnica prowadnic 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13 | 13.1 | Korki bipsyjne do posiadanych przez zamawiającego duodenoskopów Olympus 50 Fuji 500 |  | szt | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14 | 14.1 | Trójnik - łącznik do ECPW |  | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15 | 15.1 | Cewnik trzustkowy wielorazowy z dlugą stożkową końcówką średnicy 2,5 Fr przyjmujący prowadnice 0,025, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu, minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna średnica kanału 2,2 |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16 | 16.1 | Cewnik żółciowy wielorazowy z dlugą zwężaną końcówka średnicy 3,5 Fr przyjmujący prowadnice 0,035, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu minimalna długość robocza 1950, Minimalna średnica kanału 2,2. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17 | 17.1 | Balony do usuwania złogów z możliwością insuflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035, możliwość swobodnego kontrastowania z wprowadzona prowadnicą 0,035 dystalnie od balonu po wprowadzeniu prowadnika i typowym zagięciu wymaganym do wprowadzenia do dróg żólciowych. Wykauzjace dostateczną podatnośc na zaginanie częsic dystalnej umożłiwiajace swobodne wprowadzenie przez zagiety elewator duodenoskopu. Dystalny odcinek przezierny w stopniu umozliwiajacym pasaż prowacnicy typu Zebra |  | szt | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
18 | 18.1 | Szczypce biopsyjne wielorazowe nadajace się dlugoscią i średnicą do posiadanych duodenoskopów umozliwiające swobonde rozwarcie w pozycji zagietego elewatora duodenoskopu |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
19 | 19.1 | Ustniki jednorazowe duże z gumką z koncówką umożliwiajac podłączenie tlenu . Dostatecznie szerokie aby umożliwiały własciwa stabilizacje w ustach pacjeta . |  | szt | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
20 | 20.1 | Dreny do tlenu kompatybilne z kupowanymi ustnikami dlugosci minimum 5 metrów lub umozliwiajace połaczenia dwóch z nich w wymagana dlugość |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
21 | 21.1 | Szczotki do badań cytologicznych mozliwe do wprowadzenia do kanału roboczego srednicy 2,8 mm, Długość robocza minimalna 1900 mm Szczotka wysuwana z osłony w miejscu pobrania materiału |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
22 | 22.1 | Balony do rozszerzania dróg żółciowych kompatybilne z posiadanym urządzeniem do napełniania balonu ( Alliance II Boston; QIP Wilson Coock) Możliwość wprowadzenia na prowadnicy 0,035 poprzez kanał roboczy posiadanych duodnoskopów. Posiadajacy znaczniki na początku i na końcu balonu widoczne w skopii RTG |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
23 | 23.1 | Balony do rozszerzania jelita lub przełyku kompatybilne z posiadanym urządzeniem do napełniania balonu (Alliance II Boston; QIP Wilson Coock ) Możliwość wprowadzenia na prowadnicy 0,035 poprzez kanał roboczy posiadanych kolonoskopów . Posiadajacy znaczniki na początku i na końcu balonu widoczne w skopii RTG |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
24 | 24.1 | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z miękką osłoną igly do pierwszego wkłucia,Srednica od w zakresei od 5 do 8,5Fr . Widoczne w skopii RTG z zestawem drenazy prostego lub typu świnki ogon - rodzaje i średnice zestawów w zależnosci od potrzeb zamawiającego |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
25 | 25.1 | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych . Możliwość stabilizacji ksztaltu cewnika po wprowadzeniu do drzewa żółciowego, Cewnik widoczne w skopii RTG. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
26 | 26.1 | Wielorazowe szczypce chwytające, 5- ramienne do usuwania polipów i ciał obcych, średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia 20mm. Kompatybilne z posiadanymi rączkami , który zamawiający posiada lub z własnym uchwytem |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
27 | 27.1 | Osłony końcówek do posiadanych duodenoskopów Olympus serii 160 |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 27.2 | Osłony końcówek do posiadanych duodenoskopów Fujinon serii ED 530 XT8 |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 28.1 | Znacznik permanentny do znakowania zmian w obrębie przewodu pokarmowego |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
29 | 29.1 | Cewniki do wykonania manometrii odbytu z balonem kompatybilne z posiadanym zestawem manometrycznym (Piktel ) |  | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
30 | 30.1 | Cewniki do wykonanoa manometrii przełyku kompatybilne z posiadanym zestawem manometrycznym |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
31 | 31.1 | Pętle do podwiazywania polipa przed polipektomią endoskopową kompatybilny z kupowanym zestawem do uwalniania petli |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 31.2 | Zestaw do uwalniania pętli na szypule polipa kompatybilny z posiadanymi pętlami . |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 32.1 | wielorazowe popychacze do protez średnicy 5Fr , 7Fr i 8,5Fr wykazujace dostateczną sztywność umozliwiajaca własciwe wprowadzenie protezy pprzez twarde zwęzenie liczby określonych srednic popychaczy zależne od potrzeb zamawiającego |  | szt | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
33 | 33.1 | Osłony metalowe do posiadanych litotryptorów |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
34 | 34.1 | Sruby do usuwania protez średnicy 5Fr( dwie ) i 8,5Fr (dwie) |  | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
35 | 35.1 | Chwytak trójramienny do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
36 | 36.1 | Nasadki do ESD o stozkowym kształcie na posiadany gastroskop ( Olympus GIF 2T 160)i kolonoskop zabiegowy ( CF 2T 160I) |  | szt | 8 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 36.2 | Szczypce koagulacyjne do zamykania naczyń podczas ESD, długość robocza 1800 mm, do kanału roboczego o średnicy 2,8 mm z uchwytem i przyłączem do diatermi |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 36 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 37.1 | Balon do rozszerzania przełyku z znacznikiem widocznym w fluoroskopii kompatybilny z posiadana raczką (typ Alliance II Boston) |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 37.2 | Manometr do posiadanej rączki do rozszerzania (typ Alliance II - Boston) |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem pakiet nr 37 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 38.1 | Szczotki do czyszczenia kanałow i gniazd endoskopów dwustronne lub zestawy ,krótka (gniazdo) dluga kanał |  | szt | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
39 | 39.1 | Szczotki do czyszczenia kanałow woda poiwetrze do posiadach duodenoskopów Fujinon serii ED 530 XT8 |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
40 | 40.1 | Szczotki do czyszczenia przestrzeni wokół elewatora duodenoskopu |  | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
41 | 41.1 | Pętle do polipektomii srednicy 10-15 mm jednorazowego użycia o właściwej podatnosci (gietkosci podczas zagięcia w duodenoskopie jednowłoknowe preferowane do mucosectomii guzów brodawki vatera monofilamentowe |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
……………………..
podpis Wykonawcy