Numer sprawy P/48/11/2017/L                                                                        Starachowice dn. 16.11.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 613500-N-2017 z dnia 09.11.2017r./

na dostawę lasera okulistycznego i tonometru bezkontaktowego

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

AD. 2. Czy Zamawiający wymaga głowicy testowanej na co najmniej 400 000 impaktów?

Ad.1: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

AD 3. Czy Zamawiający wymaga systemu optycznego zwiększającego dokładność ogniskowania oraz minimalizującego ryzyko powikłań poprzez zmniejszenie dawki energii wymaganej do powstania plazmy (optical breakdown) - wartość w powietrzu mniejsza niż 1,8 mJ ?

Ad.2: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

AD 7. W związku z zadanym interwałem pracy lasera 30 mikrosekund między impaktami - Czy Zamawiający wymaga repetycji

- min. 3 Hz w pojedynczym impulsie;

- min. 1.8 Hz w podwójnym impulsie;

- min. 1.6 Hz w potrójnym impulsie

Ad.3: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

AD. 9. Czy Zamawiający wymaga płynnej regulacji offsetu?

Ad.4: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

AD 13. Czy Zamawiający wymaga czasu trwania impulsu w trybie SLT 3 ns?.

Jest to wartość standaryzowana w badaniach klinicznych będących źródłem zaleceń do wykonywania zabiegu SLT?

Ad.5: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

AD. V. Czy Zamawiający dopuści lampę zoptymalizowaną do zabiegów laserowych w przednim odcinku oka.

W pełni zintegrowaną z laserem YAG/SLT; Oświetleniem Koaksjalnym współosiowym z optyką mikroskopu;

Regulacją szczeliny w zakresie 0-12mm; Oświetleniem halogenowym, powiększeniem 10x 16x 25x; Filtrami: zielonym, niebieskim, neutralnym.

Ad.6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ. Prosimy o ofertę zgodną

z SIWZ.

Pytanie nr 7:

AD. 24. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ekranu LCD z Możliwość umieszczenia i przytwierdzenia panelu po prawej lub lewej stronie blatu stolika.

Ad.7: Zgodnie z SIWZ - panel kontrolny zintegrowany w korpusie lasera i lampy szczelinowej.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga dostawy Stolika dedykowanego do systemu?

Ad.8: Tak, Zamawiający wymaga dostawy stolika dedykowanego do systemu. W związku z powyższym

zaktualizowany został załącznik nr 6 do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów

techniczno-użytkowych” w zakresie zadania nr 1: dodano poz. 35 z powyższym wymaganiem,

który przedstawiamy na stronie internetowej PZOZ.

Ponadto Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.

W związku z powyższym poniższe zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2017r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 22.11.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

W związku ze zmianą treści SIWZ ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone

w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl