Załącznik nr 5A do SIWZ

Pakiet nr 1

Parametry techniczne analizatora
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:

Wymagania dotyczące automatycznego analizatora do identyfikacji i określania lekowrażliwości :	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Dzierżawa na okres 36 miesiące aparatu do automatycznego oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości bakterii i grzybów nie starszego niż 2009r	Tak
Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych min.15	Tak
Automatyczna identyfikacja: pałeczek G(-) fermentujących i niefermentujących, ziarniaków G(+), maczugowców, beztlenowców, bakterii z rodzaju Neisseria spp. i Haemophilus spp. oraz grzybów drożdżopodobnych	Tak
Średni czas oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 godzin	Tak
Automatyczne oznaczanie lekowrażliwości bakterii i grzybów w oparciu o wartość MIC w postaci kategorii S, I, R (identyfikacja i lekowrażliwość na osobnych kartach)	Tak
Możliwość automatycznego wykrywania następujących mechanizmów oporności bakterii: MRSA, MRCNS, VRSA, MLSb , VRE, HLAR, ESBL, MBL, KPC	Tak
Program kontroli jakości aparatu będący częścią systemu	Tak
Pełna automatyzacja analizatora – napełnianie testów, inkubacja, odczyt i usuwanie w obrębie aparatu	Tak
System złożony z modułu inkubacyjno- pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką laserową oraz UPS, densytometra i innych niezbędnych elementów niezbędnych do wykonywania badań	Tak
System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację	Tak
Oprogramowanie graficzne	Tak
Program do kontroli jakości będący częścią systemu	Tak
Możliwość archiwizacji danych w systemie i na CD ,	Tak
Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspercki przygotowany w oparciu o informacje zawarte w światowych publikacjach naukowych (dołączyć dokument potwierdzający) z podaniem wskazówek terapeutycznych	Tak
Możliwość manualnego wprowadzania danych i definiowanie testów manualnych	Tak
Wyszukiwanie badań wg następujących kryteriów: nr badania, nazwisko pacjenta, oddział, okres czasu	Tak
Testy z kodami paskowymi	Tak
Serwisowanie i przeglądy aparatu nieodpłatne w okresie trwania umowy min. 1na rok	Tak
Serwis dostępny telefonicznie w godzinach 8-15 w dni robocze	Tak
Naprawa aparatu, w przypadku jego awarii w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku przedłużającej się naprawy wymiana aparatu na inny egzemplarz o tych samych parametrach	Tak
Wymiana aparatu na inny egzemplarz w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu aparatu	Tak
Dostawa w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy	Tak

Oferowany analizator musi spełniać wszystkie parametry bezwzględnie wymagane- potwierdzone w załączonych ulotkach informacyjnych / w języku polskim / opisach, zdjęcia katalogowych

Pakiet nr 2
Parametry bezwzględnie wymagane dla dwóch analizatorów z rozdziałem krwinek na 5 populacji (5DIFF):

l.p.	Nazwa parametr wymagalny	Parametry wymagalne	Parametry oferowane
	Analizatory niestarsze niż 2013 z wyposażeniem w postaci drukarki czarno białej i UPS-ów	Tak
	Analizatory oznaczające minimum 24 parametry raportowalne z rozdziałem WBC na 5DIFF	Tak
	Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 20µl	Tak
	Możliwość oznaczenia w trybie kapilarnym (ze wstępnym rozcieńczeniem) w trybie CBC+5DIFF	Tak
	Bezcyjankowe odczynniki – udokumentowane kartami charakterystyki	Tak
	Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące raportowalne parametry na wyniku: RDW,RDW-SD oraz RDW-CV	Tak
	Różnicowanie WBC na 5 populacji	Tak
	Wydajność minimum 50ozn/h	Tak
	Liniowość (bez wstępnego rozcieńczania);od 0 do : / - RBC min 8 mln/µl / - WBC min 200tys/µl / - PLT min 2,5 mln/µl / - HGB od 0- 24 g/l	Tak
	Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF – z oszczędnością odczynników w trybie pracy CBC	Tak
	Analizatory wyposażone w podajniki na min. 20 próbek oczekujących na oznaczenie	Tak
	Możliwość oznaczania zamkniętych probówek w trybie CITO	Tak
	Flagowanie wyników patologicznych	Tak
	Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu ewentualnie innych nośników danych	Tak
	Oba analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki i krew kontrolną	Tak
	Podpięcie do LSI Marcel na koszt Wykonawcy, transmisja dwukierunkowa	Tak
17	Analizatory,odczynniki i krew kontrolna pochodzą od jednego producenta	Tak

Oferowany analizator musi spełniać wszystkie parametry bezwzględnie wymagane- potwierdzone w załączonych ulotkach informacyjnych / w języku polskim / opisach, zdjęcia katalogowych

…………………………………
Podpis Wykonawcy