## ort
|  |  | Wykaz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do SIWZ
| PAKIET NR 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
· endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego przynasadowe, anatomiczne i rewizyjne trzpienie
· endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego przynasadowe, anatomiczne i rewizyjne panewki
· materiały uzupełniające do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego
· endoprotezy stawu biodrowego cementowe i bipolarne
· endoprotezy stawu biodrowego
PZOZ wymaga dostarczenia w ramach ceny dostarczonego sprzętu, jeśli Wykonawca posiada , programu ( procedury ) szybkiego usprawniania pacjenta , skracającego czas hospitalizacji po operacji alloplastyki stawu.
Zestaw nr 1 - endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego trzpienie
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Trzpień przynasadowy endoprotezy typ I: Trzpień przynasadowy w części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo. Zamiennie trzpienie dodatkowo pokryte HA. Trzpień powinien posiadać opcję tzw. offsetu lateralnego czyli zwiększoną odległość między osią trzpienia i głową endoprotezy Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, nie wymaga centralizatora. Materiał – tytan. Trzpień w części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo. Zamiennie trzpienie dodatkowo pokryte HA. Trzpień powinien posiadać opcję tzw. offsetu lateralnego czyli zwiększoną odległość między osią trzpienia i głową endoproptezy Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Trzpień przynasadowy endoprotezy typ II: trzpień przynasadowy uniwersalny krótki tytanowy o eliptyczno oktagonalnym przekroju o powierzchni piaskowanej. Wyposażony w płetwy antyrotacyjne wzdłuż całej długości trzpienia. 13 rozmiarów trzpieni standardowych (długość od 94mm do 139mm kąt CCD 133 o) 13 rozmiarów trzpieni waryzowanych (długość od 94mm do 139mm kąt CCD 122 o) Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Trzpień endoprotezy typ III: Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny (osobno dla biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14 Instrumentarium na życzenie | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Trzpień endoprotezy typ V: Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza, adaptera oraz trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od minimum 160 mm do minimum 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek protezy 12/14. Instrumentarium na życzenie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Głowa endoprotezy: Głowa metalowa 28mm, 32mm w minimum 3 długościach | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Głowa metalowa 36mm w minimum 3 długościach | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Głowa ceramiczna Biolox Delta 28mm, 32mm, 36mm w minimum 3 długościach | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Ostrza do piły oscylacyjnej | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zestaw nr 2 - endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego panewki
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Panewka endoprotezy typ I: Panewka sferyczna typu „pressfit”. Ze stopu tytanu z pokryciem z warstwy porowatego tytanu oraz warstwy hydoksyapatytu. Panewka nieznacznie spłaszczona na biegunie oraz posiadająca zgrubienie na brzegu.Implanty powinny występować w min. 11 rozmiarach od 44 mm do 62 mm (średnica zewnętrzna panewki). Czasza panewki lita z zaślepionymi otworami na śruby 6,5 mm. Implant musi być dostosowany do stosowania minimum czterech typów artykulacji: polietylen/metal; ceramika / ceramika; ceramika /polietylen. Wkłady do panewek kompatybilne z typem panewki w trzech rodzajach. Wymagane typy artykulacji: metal/polietylen; metal/metal/; ceramika/ceramika Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1. | Wkład polietylenowy do głów 28mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | Wkład polietylenowy do głów 28mm i 32mm Polietylen wzmocniony, stabilizowany przeciwutleniaczem, o niskiej ścieralności | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Panewka endoprotezy typ II: Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm , pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z 15 stopniową nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.1 | Wkład polietylenowy Polietylen wzmocniony, stabilizowany przeciwutleniaczem, o niskiej ścieralności | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.2 | Wkład ceramiczny Biolox Delta | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Panewka endoprotezy typ III: Panewka antyluksacyjna tzw. ”podwójnie mobilna”, gdzie implant głowy porusza się swobodnie wewnątrz polietylenowej wkładki, która dodatkowo ma możliwość ruchu wewnątrz wypolerowanej, metalowej czaszy panewki. Panewka bezcementowa pokryta warstwą hydroksyapatytu w wersji press-fit. Średnica zewnętrzna od 44 mm do 64 mm. Wkładka wykonana z polietylenu najwyższej jakości. Rozmiary wewnętrzne wkładki:- 28 mm. Panewka również w opcji stabilizowanej 2-ma bolcami lub jako panewka rewizyjna z wbudowanymi płytami do śrub. Instrumentarium na życzenie | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do zamocowania panewki t. I, II | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dostawca zapewni bezprzewodowy napęd chirurgiczny odpowiedni do wykonania zabiegu. Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów. Wymagane jest rozszerzenie i użyczenie instrumentarium do techniki małoinwazyjnej dla trzpienia typ I, II, III i panewki typ I, II
Zestaw nr 3 - materiały uzupełniające do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Czasze rewizyjne do panewki wraz z klinami uzupełniającymi strop panewki Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44mm – 66mm. Wkładka polietylenowa cementowana w czaszy opcjonalnie bezcementowa zatrzaskująca się w czaszy. Głowy CoCr 28, 32, 36mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1 | Nadbudowa panewki odpowiadająca swoją budową materiałowi z którego został wyprodukowany kosz w minimum 12 rozmiarach | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | Panewka polietylenowa cementowana do czaszy rewizyjnej | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do zamocowania kosza oraz nadbudowy. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Wkładka do panewek typu I i II związana z mechanizmem pierścieniowym blokowania zwichnięcia głowy endoprotezy | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Płytki do zespoleń złamań okołoprotezowych Płytki stalowe posiadające otwory do śrub korowych i zaciski do przeprowadzania kabli | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.1 | Linki bez zacisków | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.2 | Linki wraz z zaciskami | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Silikonowa sterylna forma do wypełniania cementem kostnym. Minimum 3 rozmiary komponentu biodrowego: 9x125 mm/ głowa 51 mm; 13x145 mm/ głowa 57 mm; 17x165 mm/ głowa 64 mm. Cement po zastygnięciu i wyjęciu z formy zastępuje czasowo brak implantu w stawie biodrowym z naturalną panewką. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Silikonowa sterylna forma do wypełniania cementem kostnym. Minimum 4 rozmiary komponentu piszczelowego: 65, 70, 75, 80 mm oraz 4 rozmiary komponentu udowego: 60, 65, 70, 75 mm. Cement po zastygnięciu i wyjęciu z formy zastępuje czasowo brak implantu w stawie kolanowym. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zestaw nr 4 - endoprotezy cementowe i bipolarne
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Panewka: Panewka polietylenowa typu Muller ze znacznikiem rentgenowskim o średnicy zewnętrznej od 44 do 58 i średnicy wewnętrznej 28 mm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cement chirurgiczny z antybiotykiem 1 x 40 g | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cement chirurgiczny z podwójnym antybiotykiem do endoprotezoplastyki rewizyjnej 1 x 40 g | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania i podawania cementu. System zamknięty, niewymagający przelewania cementu z mieszalnika do podajnika- zestaw pojedynczy | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Jednorazowy zestaw do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki biodra (dysza długa kanałowa, dysza prosta panewkowa – zamiennie 2 dysze krótkie ) | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Trzpień endoprotezy: - trzpień tytanowy , prosty ,stożek 12/14 bezkołnierzowy,- nie wymagający stosowania centralizera, (samocentrujący się w kanale) - trzpień dwustronnie spłaszczony w kształcie klina, o zmatowiałej powierzchni. -co najmniej 6 rozmiarów trzpienia | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Panewki bipolarne: - czasze do endoprotezoplastyki bipolarnej przystosowane do zatrzaśnięcia głów o średnicy 28 mm - mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący pierścień zatrzaskowy. - zewnętrzna powierzchnia czaszy metalowa, - wewnątrz wykładzina polietylenowa, - średnica zewnętrzna od 41 mm do 61 mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Głowa endoprotezy: - głowa metalowa 28 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Korek kanałowy | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dostawca zapewni napęd chirurgiczny (bezprzewodowy lub zasilany z konsoli) odpowiedni do wykonania zabiegu oraz zestaw podciśnieniowy do mieszalnika próżniowego cementu
Zestaw nr 5 - endoprotezy stawu biodrowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | System rewizyjny panewki stawu biodrowego oparty na tantalowych uzupełnieniach ubytków kostnych. Panewka sferyczna w rozmiarach od 48 mm do 80 mm ze skokiem co 2 mm. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkładka polietylenowa wykonana z PE crosslinking standardowa oraz z 10 stopniowym okapem, przystosowana do głów 28, 32, 36 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30mm). | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38mm). | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Protezy kolumny miednicy w 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20-60 mm. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48-68 mm. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Głowa metalowa 28, 32 lub 36 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Trzpień w kształcie klina o przekroju prostokątnym o strukturze gąbczastej, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność; 14 rozmiarów – długości 130-197 mm; część dystalna zwężona, stożek 12/14. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Trzpień w kształcie klina o przekroju prostokątnym ; 8 rozmiarów o długościach od 178 do 221 mm; Trzpień wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność ; Powierzchnia trzpienia ma strukturę gąbczastą ; Część dystalna zwężona; Stożek 12/14. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, w przekroju cylindryczny , posiadający 8 płetw antyrotacyjnych. W wersji standardowej trzpień o średnicy od min ø13 mm do min ø24 mm ze skokiem co 1 mm. Kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni oraz 125 stopni w wersji high offset. W wersji rewizyjnej trzpień w rozmiarach 190, 225, 265, 305 oraz 345 i 385 mm i średnicy od min ø14mm do min ø25 mm.Dla obu trzpieni wymagane jedno instrumentarium. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Tytanowa panewka typu press fit, z insertem z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości możliwość użycia śrub do dodatkowej stabilizacji. Panewki pokryte włóknami czystego tytanu, włókna połączone są dyfuzyjnie ze stopem Tivanium Ti-6Al-4V. Inserty panewkowe występują w wersji symetrycznej i z nawisem antyluksacyjnym 10° i 20°. Panewki w rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 36 mm do 80 mm: wielootworowe, trójotworowe lub bezotworowe. Panewki posiadają mechanizm antyrotacyjny i blokujący, którego konstrukcja umożliwia śródoperacyjną wymianę wkładek. Panewka przeznaczona jest do operacji pierwotnych i rewizyjnych. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Tytanowa stożkowa panewka wkręcana wykonana z wysoko biozgodnego stopu z domieszką niobu z samonarzynającym gwintem na całej wysokości; 11 (od 46 do 76 mm) rozmiarów; insert z polietylenu o podwyższonej gęstości dostępny w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną 10˚; otwory w dnie panewki umożliwiają kontrolę prawidłowości osadzenia; dno wkładki zabezpieczone tytanową płytką zapobiegającą kontaktowi polietylenu z kością | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Wkładka polietylenowa | 7 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Głowa metalowa 28, 32, 36mm; w min. 4 długościach | 7 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Koszyk Burch-Schneider do endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu biodrowego przy dużych ubytkach panewki; Tytanowy implant panewkowy w rozmiarach 46, 50, 56, 62 mm; Sztywna konstrukcja; Anatomiczny (prawy, lewy); Flansze umożliwiające zamocowanie implantu poza panewką i liczne otwory dla śrub Ø 6,5 mm; jedna z flansz zaostrzona – Możliwość ufiksowania implantu przez wbicie w kość kulszową; Instrumentarium zawierające komplet wierteł, gwintownik i zginarkę | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Koszyk z hakiem do endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu biodrowego przy dużych ubytkach panewki; Tytanowy implant panewkowy w rozmiarach od 36 do 64 mm; Sztywna konstrukcja; Haczyk umożliwiający centralną stabilizację implantu; Liczne otwory dla śrub Ø 6,5 mm; Instrumentarium zawierające komplet wierteł, gwintownik i zginarkę; | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| PAKIET NR 2 Kotwice chirurgiczne |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr 2, średnica zewnętrzna gwintu 3mm. Instrumentarium zapewnione przez oferującego. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Śruby kotwicowe tytanowe do leczenia stożka rotatorów, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5mm. Instrumentarium zapewnione przez oferującego. | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kotwica niciowa do zaopatrywania niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1,4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 3,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator zapewnia oferujący. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Śruby kotwicowe typu PEEK, średnica 5,5 mm, kaniulowana, stożkowa osadzona na jednorazowym podajniku zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości #2 Force Fiber, nici w 2 kolorach, poprowadzone w 2 zewnętrznych i niezależnych oczkach śruby kotwicowej. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Jednorazowa igła do przeciągaczy nici chirurgicznych | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Kaniula barkowa 8.0mm 75mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Na czas trwania umowy oferujący zapewnia przeciągacz nici chirurgicznych, kompatybilny z jednorazowymi igłami.
| PAKIET NR 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
· Endoproteza stawu kolanowego anatomiczna
· Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa
· Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna
Zestaw nr 1 - endoproteza stawu kolanowego anatomiczna
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Komponent udowy cementowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. W dwóch wersjach: CR (zachowująca więzadło krzyżowe tylne) i PS (z tylną stabilizacją). Komponent udowy CR anatomiczny (lewy i prawy) w minimum 9 rozmiarach Komponent udowy anatomiczny PS z resekcją PCL (lewy i prawy) z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiającą wsteczne wprowadzenie gwoździa odkolanowego) w minimum 9 rozmiarach System powinien posiadać wersję antyalergiczną (część udowa i piszczelowa) | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1 | Komponent udowy bezcementowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo. W dwóch wersjach: CR (zachowująca więzadło krzyżowe tylne) i PS (z tylną stabilizacją). Komponent udowy CR anatomiczny (lewy i prawy) w minimum 9 rozmiarach Komponent udowy anatomiczny PS z resekcją PCL (lewy i prawy) z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiającą wsteczne wprowadzenie gwoździa odkolanowego) w minimum 9 rozmiarach Zamiennie komponent udowy antyalergiczny | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Komponent piszczelowy cementowy polerowany w minimum 7 rozmiarach. Mocowanie wkładki polietylenowej specjalną zawleczką. Opcjonalnie część piszczelowa typu „Mobile Bearing” i wersja Monoblock (wkładka polietylenowa zintegrowana na stałe z metalową tacą piszczelową) | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.1 | Komponent piszczelowy bezcementowy polerowany w minimum 7 rozmiarach. Mocowanie wkładki polietylenowej specjalną zawleczką. Zamiennie komponent piszczelowy antyalergiczny | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkładka polietylenowa (3 rodzaje - różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkładka polietylenowa wzmacniane z przeciwutleniaczem (3 rodzaje - różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Cement chirurgiczny z antybiotykiem 1 x 40 g | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Cement chirurgiczny z podwójnym antybiotykiem do endoprotezoplastyki rewizyjnej 1 x 40 g | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania i podawania cementu. System zamknięty, niewymagający przelewania cementu z mieszalnika do podajnika- zestaw pojedynczy | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania i podawania cementu. System zamknięty, niewymagający przelewania cementu z mieszalnika do podajnika- zestaw podwójny | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Jednorazowy zestaw do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, osłona na dyszę ochraniająca przed chlapaniem ) | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Ostrze do piły | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zestaw nr 2 - endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „Mobile Bearing” w 6 rozmiarach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów przyśrodkowego i bocznego.
1.1. | Wersja przyśrodkowa cementowa | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | Wersja przyśrodkowa bezcementowa | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | Wersja boczna cementowa | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.4 | Komplet ostrzy do wykonania zabiegu | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zestaw nr 3 - endoproteza stawu kolanowego rewizyjna
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Komponent udowy cementowy Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w minimum 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia i adaptera offsetowego. | 8 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Komponent piszczelowy cementowy w minimum 9 rozmiarach. Mocowanie wkładki polietylenowej specjalną zawleczką. Możliwość dołączenia trzpienia i adaptera offsetowego. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkładka polietylenowa w 2 opcjach: PS i półzwiązanej w grubościach od 10 do 24mm. Polietylen typu cross linking. Mocowanie wkładki polietylenowej specjalną zawleczką. | 8 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Trzpień udowy i piszczelowy w minimum 4 długościach i 4 grubościach. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Adapter offsetowy z 2,5mm i 5mm i 7,5mm offsetem | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Podkładka pod komponent piszczelowy 5mm, 10mm, 15mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Podkładka pod komponent udowy dalsza 5mm, 10mm 15mm i tylna 5mm, 10mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Podkładka skrzydełkowa pod tacę piszczelową poprawiająca stabilność rotacyjną w minimum 2 wielkościach. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Konikalne uzupełnienie ubytków kostnych wykonane w całości z drobinek tytanu o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek w 2 wysokościach i 4 szerokościach. Otwór środkowy umożliwiający wprowadzenie trzpienia lub adaptera offsetowego. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| PAKIET NR 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zestaw nr 1 - implanty artroskopowe
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Implant typu endobutton – mocowanie udowe: Ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Śruba interferencyjna biowchłanialna kompozytowa: Śruba wykonana z 40% polimeru kwasu mlekowego i 60% fosforanu wapnia lub 70% polimeru kwasu mlekowego i 30% fosforanu wapnia. Śruba kaniulowana, gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu na całej długości lub zakończony główką. Rozmiary od 7x25mm do 10x30mm. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Śruba interferencyjna tytanowa: Śruba tytanowa średnica 7-11mm, długość 20-30mm. Kaniulowana, gwint na całej długości. Wersja z pełnym gwintem i zakończona główką. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Kaniule artroskopowe (porty): z giętkiego materiału, dostępne w rozmiarach: 5 mm, 7 mm i 8,5 mm średnicy i 75 oraz 85 mm długości | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kotwica do barku - średnica 1,4mm, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku., w opakowaniu 2 szt. + zestaw instrumentarium : płaszcz, wiertło i obturator. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Kotwica do barku - średnica 1,4mm, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku., | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Śruba barkowa tytanowa 3 mm Implant barkowy tytanowy do leczenia niestabilności barku, średnicy 3 mm ze wzmocnioną nicią | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Śruba barkowa tytanowa 5 mm i 6,5 mm Implant barkowy tytanowy do leczenia niestabilności barku i uszkodzeń stożka rotatorów, średnicy 5 mm lub 6,5 mm ze wzmocnioną nicią | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Implant barkowy do rekonstrukcji więzadła obojczykowo-barkowego: płytka tytanowa połączona z samozaciskową bezwęzłową pętlą polietylenową oraz guzikiem. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Śzydło do prowadzenia przeszczepu | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Prowadnica nitinolowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0 | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Syntetyczny,osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, na bazie fosforanu wapnia, w postaci pasty, powstałej po zmieszaniu proszku i płynu (wodorofosforan dwusodowy), sterylny. Krótki czas mieszania - 1min.,czas aplikacji do 4 min.,czas ostatecznego wiązania- 5 min..Wytrzymałość na ściskanie po 6h -ok.15 MPa (jak kości gąbczastej), po 3 dniach do 45 MPa(jak kość korowa), w postaci: |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | pasta 5g (4ml) * | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | pasta 10g (8ml) * | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | pasta 20g (16ml) * | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Syntetyczny,osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, składający się z fosforanu trójwapniowego,wodorofosforanu i węglanu wapnia. Produkt sterylny, gotowy do użycia, w postaci porowatych (wlk.porów 150-550mikrometra) granulek o wielkości 2-4mm, w postaci: |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | granulki 10ml | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | granulki 20ml | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | granulki 50ml | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Naturalny osteokonduktywny hydroksyapatytowy materiał ceramiczny przeznaczony w szczególności jako zamiennik przeszczepu kostnego. System łączących się ze sobą porów Endobon® umożliwia tkance kostnej przerastanie przez implant, dzięki czemu zachodzi trwała i stabilna integracja z naturalną kością. Odbudowująca się kość może tworzyć się bezpośrednio na ceramicznej powierzchni. Możliwość mieszania z płytkowymi czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | granulki 10ml | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | granulki 20ml | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | granulki 50ml | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Cylinder 9-12mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Gąbka garamycynowa o dwufazowym uwalnianiu antybiotyku: szybkim terapeutycznym i wolnym podtrzymującym |  |  | 0 | 0
24 | 4x5 cm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | 5x8 cm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów w ciągu 5 dni roboczych na zamówienie. Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów
| PAKIET NR 5 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0 | 0
Zestaw nr 1 - Osteosynteza
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość wprowadzenia gwoździa antegrade i retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 280-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 7 mm w pełni gwintowana, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm, dł. 0-25 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm standardowa i ø 10 mm o dł. 2-4 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm ze skokiem co 40 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Gwoździe prawe/lewe. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 130 do 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta 3.5 mm heksagonalne | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm, gniazdo śrubokręta 3.5 mm heksagonalne | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 14. Długości płyty: od 95 do 251 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 97 do 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: od 94 do 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 4 mm. Otwory pod śruby blokujące ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 4 do 22. Długości płyt: od 48 do 264 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Stalowa płyta prosta tubularna 1/3 koła. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm. Ilość otworów: od 2 do 14. Długości płyt: od 25 do 181 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
46 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
47 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta 2.5 mm heksagonalne | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
48 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta 2.5 mm heksagonalne | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
49 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
50 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm lub śruby blokowane ø 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
51 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
52 | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
53 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
54 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
55 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
56 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
57 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
58 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
59 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | 150 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
60 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
61 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
62 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
63 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | 250 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
64 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
65 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
66 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
67 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
68 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
69 | Śruba blokowana tytanowa ø3.5mm dł.8-70mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
70 | Śruba blokowana tytanowa ø2.7mm dł.8-70mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
71 | Śruba korowa tytanowa ø3.5mm dł.8-70mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
72 | Śruba korowa tytanowa ø2.7mm dł.8-70mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
73 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
74 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 10 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
75 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
76 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 350 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
77 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
78 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
79 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
80 | Płytki tytanowe do zespoleń złamań kości dłoni, różnych kształtów, z otworami niegwintowanymi do śrub ø 1.7mm i 2.3 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 10° | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
81 | Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
82 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
83 | Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
84 | Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
85 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
86 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
87 | Tytanowe płytki wygięte szerokie do złamań trzonu kości promieniowej. Ilość otworów: od 9 do 20. Długość płyt: od 115 mm do 246 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
88 | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
89 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
90 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
91 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
92 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
93 | Śruba tytanowa dwugwintowa kaniulowana, kompresyjna (typu Herberta), średnica 3,2mm, kaniulacja ø 1,0mm, długość śruby od 14 do 34mm, skok co 2mm. W skład zestawu wchodzi celownik do dostępu przezskórnego | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
94 | Śruba tytanowa kaniulowana ø2,0mm, kaniulacja ø0,8mm, długość śruby 8-30mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
95 | Śruba tytanowa kaniulowana ø3,0mm, kaniulacja ø1,2mm, długość śruby 8-40mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
96 | Śruba tytanowa kaniulowana ø 4,0mm, sterylna, kaniulacja ø 1,55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
97 | Śruba tytanowa kaniulowana ø 5,0mm, sterylna kaniulacja ø 2.1mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 20-80mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
98 | Śruba tytanowa kaniulowana ø 6,5mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20mm lub 40mm, długość śruby 30-130mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
99 | Śruba tytanowa kaniulowana ø 8,0mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3mm, pełny lub częściowy gwint o długości 25mm, długość śruby 40-130mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
100 | Stabilizator zewnętrzny typu Monotube na udo: tuba dynamiczna ø25 mm o długości 320-470 mm i zakresie dynamizacji 150 mm z dwiema klamrami multifunkcyjnymi ø25 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
101 | Grotowkręty kostne ( ø5-6 mm, dł. 120-250 mm) | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
102 | Klucz z długim trzonkiem | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
103 | Stabilizator zewnętrzny typu Monotube na ramię i podudzie: tuba dynamiczna ø20 mm o długości 250-350 mm i zakresie dynamizacji 100 mm z dwiema klamrami multifunkcyjnymi ø20 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
104 | Grotowkręty kostne ( ø4-5 mm, dł. 90-250 mm) | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
105 | Klucz z długim trzonkiem | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
106 | Stabilizator zewnętrzny typu Monotube na przedramię: tuba dynamiczna ø15 mm o długości 180-250 mm i zakresie dynamizacji 70 mm z dwiema klamrami multifunkcyjnymi ø15 mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
107 | Grotowkręty kostne ( ø3-4 mm, dł. 60-180 mm) | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
108 | Klucz z długim trzonkiem | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów oraz bank implantów. Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów
| PAKIET NR 6 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0 | 0
Zestaw nr 1 - implanty stawu biodrowego, stawu barkowego, stawu kolanowego oraz stawu skokowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Trzpień szyjkowo-przynasadowy Trzepień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, bezkołnierzowy, o przekroju owalnym z 4-ma wypustkami antyrotacyjnymi po bokach. Koślawość, szpotawość korygowana wysokością przycięcia szyjki. Trzpień umożliwiający wysokie, podgłowowe przycięcie szyjki kości udowej z zachowaniem jej fragmentu. Pokrycie zewnętrzne w formie porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowana. Szyjka przewężona, redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14.Trzpień szyjkowy | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Trzpień przynasadowy Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20m), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek 12/14. | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Trzpień prosty. Trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Trzpień typu Muller, prosty metalowy, stożkowy w dwóch płaszczyznach, polerowany i matowiony (opcjonalnie do wyboru) w 8 rozmiarach. | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Panewka: Panewka, bezcementowa, tytanowa, sferyczna typu press-fit w minimum 13 rozmiarach. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne napyloną warstwą porowatego tytanu pokrytą bioaktywną warstwą fosforanowo-wapniową. Możliwość zastosowania wkładu polietylenowego lub ceramicznego, przystosowanego do rosnących rozmiarów głów: 28, 32, 36, 40mm. | 105 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Wkładka ceramiczna Biolox Delta pod głowę 28, 32, 36, 40. Średnica wewnętrzna wkładu rośnie (od 28 mm do 40 mm) wraz z wzrostem zewnętrznej średnicy panewki | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu HXLPE pod głowę 28, 32 Średnica wewnętrzna wkładu rośnie (od 28 mm do 32 mm) wraz z wzrostem zewnętrznej średnicy panewki | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu HXLPE, stabilizowanego witaminą E, pod głowę 28, 32, 36, 40, . Średnica wewnętrzna wkładu rośnie (od 28 mm do 40 mm) wraz z wzrostem zewnętrznej średnicy panewki | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Głowa metalowa o podwyższonej gładkości dostosowanej do artykulacji metal-metal, o średnicy 28, 32, 36, 40mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki | 55 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28 mm, 32 mm, 36, 40mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Śruby panewkowe W rozmiarach od 15 mm do 65 mm ze skokiem co 5 mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Głowa endoprotezy: - głowa metalowa 22,2 oraz 28 mm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Metalowa czasza bipolarna w rozmiarach od 42mm do 62mm ze skokiem co 1mm. Wkładka. polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 22.2mm i 28mm w 5 rozmiarach. Dostępne czasze i wkładki umożliwiające założenie do małych rozmiarów 42mm-44mm głów 28mm. System umożliwiający bezpieczne rozmontowanie złożonej głowy za pomocą instrumentu z pętlą stalową i następnie ponowne użycie. | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Ostrza do piły | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Implant zatępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z polimeru poliuretanowo-węglowego. Stosowany samodzielnie lub jako wkladka do panewki bezcementowej. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Czasza panewkowa pokryta napyleniem tytanowym i dodatkowo HA przystosowana do poliuretanowo-węglowych wkładek. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Głowy metalowe CoCr, dwuelementowe (czasza + wkładka) przystosowane do współpracy z poliuretanowymi wkładkami panewkowymi. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Implant przygotowywany in-situ w formie żelu poli-N-acetylo-D-glukozaminy służący do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki. Podawany poprzez strzykawkę, w procedurze artroskopowej, bezpośrednio do w uszkodzony obszar wypełnia go przywierając do podłoża dzięki właściwościom bio-adhezyjnym i następnie błyskawicznie twardnieje. Stosowany jako samodzielna procedura lub w połączeniu z mikrozłamaniami. Zmniejsza ból i sztywność poprawiając funkcję stawu. Możliwy do zastosowania w różnych schorzeniach stawów w tym również w zaawansowanym stadium choroby zwyrodnieniowej do wypełniania rozległych ubytków. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Syntetyczne implanty do rekonstrukcji więzadła stawów kolanowego złożone z części tkanej (umieszczanej w tunelu kostnym) i części z wolnymi włóknami (umieszczanej wewnątrz stawu). Dostępne implanty przystosowane do stosowania łacznie z przeszczepami i bez przeszczepów. Możliwość rekonstrukcji ACL, PCL oraz innych więzadeł w stawie kolanowym,. Implanty do ACL w wersji do prawego i do lewego kolana oraz innych stawów. Rózne średnice implantów umożliwiające dostosowanie do anatomii pacjenta. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Tytanowe śruby interferencyjne o tępym gwincie dostosowane do mocowania syntetycznych więzadeł | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Tytanowe skoble przystosowane do mocowania syntetycznych więzadeł | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Staw barkowy Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do do szycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse’a do mocowania komponentu głowy. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w minimum czterech średnicach. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w minimum czterech średnicach. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse’a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Zaślepki zabezpieczające do śrub korowych. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum w 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowana na śrubę i stożek Morse’a do komponentu nasady ramiennej. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatrzaskiwany w tacy, w minimum 3 grubościach. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Metalowy komponent głowy odwrotnej mocowany do tacy panewkowej. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Śruba do mocowania głowy odwrotnej. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Śruba do mocowania tacy wkładki odwrotnej. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Panewka cementowana PE | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Kable o średnicy 2mm. i długości 750mm. wykonane z plecionki 7 drutów stalowych | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzaniu śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 3, 5, 7, 9, 11 otworowa stopniowane co 50 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Płyta stalowa, kętarzowa z 3, 5, 7, 9 zaciskami | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Ceramiczna nano-pasta o właściwościach osteo-stymulujących zawierająca 38% cząsteczek syntetycznego HA o rozmiarach od 30 nm do 50 nm oraz 62% wody oczyszczonej w procesie odwrotnej osomozy. Powierzchnia zwiększona o 50 do 100 razy w stosunku do standardowych sybstytutów ceramicznych (powierzchnia 100 m2/gram). Produkt w formie gotowej do użytku, dostępny w opakowaniach (strzykawkach) o ojemnościach: 5.0, cm3. HA Resorbowalna Nano-Pasta | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Ceramiczny, resorbowalny substytut kości złożny w 60% z syntetycznego HA i 40% z ß-TCP o porowatości powyżej 80% i wytrzymałości mechanicznej od 5.5 do 7.5 Mpa. Produkt sterylny, gotowy do użytku, dostępny w formie: granulek (7 objętości od 2.5cc do 30cc), bloczków (prostopadłościany 14 rozmiarów) , cylindrów (16 rozmiarów) i klinów (27 rozmiarów). Materiał odporny na kruszenie umozliwiający łatwą obróbkę i kształtowanie. 5.0, cm; 10.0, cm; 20.0, cm3 HA/TCP Resorbowalny Substytut Kości Granulat |  |  | 0
| 41a o pojemności 5,0 cm3 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 41b o pojemności 10,0 cm3 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 41c o pojemności 20,0 cm3 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Kotwica tytanowa, Ø 2 mm, 1 nitka, 2 igły Kotwica tytanowa, Ø 3 mm, 1 nitka, 2 igły Kotwica tytanowa, Ø 4 mm , 1 nitka, 2 igły Kotwica tytanowa, Ø 5 mm , 1 nitka, 2 igły | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Implanty wykonane w formie tuby I i III przeznaczone do rekonstrukcji i regeneracji nerwów. Możliwość uzupełnienia ubytków nerwu do 30 mm |  |  | 0
| 43a Ø 2 mm, dł. 30 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 43b Ø 4 mm, dł. 30 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 43c Ø 6 mm, dł. 30 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Wymagania dodatkowe:
1 | Okres przydatności co najmniej 14 miesięcy
2 | Każdy implant pakowany osobno
3 | Sposoby zaopatrywania magazynu bloku operacyjnego
a | poz. 1-15: depozyt instrumentarium i implantów na czas zawarcia umowy
b | poz. 16-39: dostawa kompletnego zestawu do 48 h od wezwania
c | poz. 40-43: depozyt implantów na czas zawarcia umowy
d | Wykonawca zapewni narzędzia do A.S.I. w zakresie implantów z poz. 1,2,3,5
e | Użyczenie 2 kompletnych napędów na czas obowiązywania umowy
f | Wymiana narzędzi zużytych lub takich które uległy awarii w ciągu 48 ha koszt Wykonawcy
Oferent zapewni (nieodpłatnie): szkolenie w stosowaniu zaproponowanych implantów dla całości zespołu operacyjnego na miejscu w siedzibie zamawiającego w okresie do 7 tygodni od zawarcia umów oraz dodatkowo zapewni szkolenia dla 2 osób w innym ośrodku na terenie kraju lub za granicą (w ośrodku zagranicznym jeśli będzie zachodzić tak potrzeba na wniosek Zamawiającego). Dotyczy to również konferencji i sympozjów naukowych na których będą omawiane, analizowane produkty Oferenta co mogły by się walnie przyczynić do podniesienia wiedzy z zakresu ich stosowania
| PAKIET NR 7 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0 | 0
Zestaw nr 1 - Osteosynteza
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Wkręty stalowe do kości korowej 3,5 mm, długość 10-60 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkręty stalowe kostkowe 4,5 mm, długość 25-70 mm, gniazdo sześciokątne, samogwintujące | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkręty stalowe łódkowate 3,5 mm, długość 12-40 mm gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości lub częściowy, samogwintujące | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów oraz bank implantów. Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów
| PAKIET NR 8 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0 | 0
Zestaw nr 1 - Osteosynteza
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Drut Kirschnera 0,8 do 1,4 mm długość 150 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 150 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 310 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Drut Kirschnera 2,0 do 2,5 mm długość 310 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Drut Kirschnera 3,0 mm długość 310 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Drut Kirschnera gwintowane 1,0 do 2,5 mm, długość 150 i 310 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 210 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Pręty Rusha 2,4 do 3,2 mm długość 150 do 240 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| PAKIET NR 9 - Płytki do zespoleń kości drobnych |  |  |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
I. | Implanty pod śruby 1,2 i 1,5 mm
Implanty pod śruby 1,2 i 1,5 mm nieblokowane
1 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; jednootworowe-haczykowe do złamania awulsyjnego paliczka; proste 4 i 6 otworowe; oraz w kształcie litery L; | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; w kształcie litery T-7 i 8 otworowa; Y – 6 otworowe ; prostokątne i trapezowate 4 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; proste 16 otworowe; w kształcie litery T 10 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; proste i dwurzędowe naprzemienne 16 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; prostokątne, trapezowe i skośne 6 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; trapezowe i skośne 8 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; trapezowe 10 i 12 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Implanty pod śruby 1,2 i 1,5 mm blokowane
8 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; proste 4 otworowe; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; prostokątne 4 otworowe i skośne 6 otworowe; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; w kształcie litery Ti z rotacją; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; trapezoidalne skośne 8 otworowe; oraz do kości łódeczkowatej; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; trapezoidalne skośne 80 otworowe; zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
a | Śruby korowe, tytanowe 1,2 mm; dł. 4-20mm, skok co 1 i 2 mm. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
b | Śruby korowe, tytanowe 1,5 mm; dł. 4-24mm, skok co 1 i 2 mm. | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
c | Śruby tytanowe 1,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 4-13 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
II. | Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm
Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm nieblokowane
1 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; proste 4 i 6 otworowe; oraz w kształcie litery L; | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; w kształcie litery T-6 i 7 otworowa; Y-7 otworowe ; prostokątne i trapezowate 4 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; proste 16 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; proste i dwurzędowe naprzemienne 16 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; prostokątne, trapezowe i skośne 6 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe i skośne 8 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 10 i 12 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm nieblokowane kompresyjne
8 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; kompresyjne; proste 4,5 i 6 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; kompresyjne; proste 8 otworowe; w kształcie litery T;L-6 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; kompresyjne; w kształcie litery L-10 otworowe; T-10 otworowe | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm blokowane profil 1,0 mm; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
11 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 6 otworowe. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; w kształcie litery T,Y,L; prostokątne 4 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 6 otworowe. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 8 otworowe. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 12 otworowe. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm blokowane profil 1,3 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
16 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 4 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 5 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 6 otworowe; w kształcie litery T-6 i 7 otworowe; L-6 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; proste 8 otworowe; w kształcie litery T-9 otworowe; prostokątne 4 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; w kształcie litery T-10 otworowe; L-10 otworowe; trapezowe 6 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 8 otworowe; dwubiegunowe 6 otworowe krótkie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; trapezowe 10 otworowe; dwubiegunowe 6 otworowe długie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Płyty do głowy kości promieniowej oraz artrodezy nadgarstka. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
23 | Płyty do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; tytanowe; profil 1,4 mm; anatomiczny kształt; 10 otworowa; obejmująca | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Płyty do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; tytanowe; profil 1,4 mm; anatomiczny kształt; 11 otworowa; podporowa | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Płyta do artrodezy nadgarstka; tytanowa; profil 1,4 mm; 12 otworowa | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
a | Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,0 mm; dł.4-30mm; skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,3 mm; dł. 5-34mm; skok co 1 i 2 mm; | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
b | Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
III. | Implanty pod śruby 2,8 mm
Implanty pod śruby 2,8 mm do złamań w obrębie kości stopy. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
1 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; proste 4 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; proste 6 otworowe; w kształcie litery T-7 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; proste 8 otworowe; w kształcie litery T-9 otworowe. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; dwubiegunowe, 6 otworowe; krótkie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; dwubiegunowe, 6 otworowe; długie | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8 mm; wielootworowe 11 i 12 otworowe | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
a | Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania; z otworem promienistym, długość 8-45 mm. | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
b | Śruby korowe 2,8 mm, tytanowe, z otworem promienistym, długość 8-45 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| PAKIET NR 10 - Osteosynteza |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zestaw nr 1 - Osteosynteza
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Drut Kirschnera 0,8 do 1,4 mm długość 150 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 150 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 310 mm Zgoda Zamawiającego Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 300 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Drut Kirschnera 2,0 do 2,5 mm długość 310 mm Zgoda Zamawiającego Drut Kirschnera 2,0 do 2,5 mm długość 300 mm | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Drut Kirschnera 3,0 mm długość 310 mm Zgoda Zamawiającego Drut Kirschnera 3,0 mm długość 300 mm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Drut Kirschnera gwintowane 1,0 do 2,5 mm, długość 150 i 310 mm Zgoda Zamawiającego Drut Kirschnera gwintowane 1,5 do 2,5 mm, długość 150 i 225 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,2 mm Zgoda Zamawiającego Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,25 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Grot Steinmanna 4,0 do 5,0 mm, długość 150 do 210 mm Zgoda Zamawiającego Grot Steinmanna 4,0 do 5,0 mm, długość 150 do 200 lub 225 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Pręty Rusha 2,4 do 3,2 mm długość 150 do 240 mm Zgoda Zamawiającego Pręty Rusha 2,5 do 3,5 mm długość 150 do 240 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Pakiet nr 11 - Sterylne zestawy do szycia łąkotki. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod katem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod katem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod katem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu ciagłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| PAKIET NR 12 Osteosynteza stopy i proteza barku |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zestaw nr 1 - Implanty do stopy
System do korekcji palucha koślawego oraz innych osteotomii i artrodez w obrębie przodostopia oraz stawu skokowego. Implanty tytanowe, w opakowaniach sterylnych. Śruby o różnych wielkościach gwintu dla uzyskania stabilnej kompresji odłamów.
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Śruby kaniulowane do zabiegów przodostopia, występujące w rozmiarach od 10 do 34 mm ,skok co 2mm. Śruby autokompresyjne i samonawiercające. Średnica śruby 2,5 i 3mm. Opcjonalnie wersja niekaniulowanych śrub łamanych,które po wprowadzeniu dokości mają odłamywany,kompatybilny ze śrubą podajnik. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Śruby niekompresyjne do zabiegów przezskórnych od 10 do 32 mm w rozmiarze 3mm oraz od 10 do30 w rozmiarze 2,5 mm.Gwint występuje na całej długości śruby | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Śruby niekaniulowane do osteotomii Weila w rozmiarach 9,11,13,15 mm. Śruby łamana. Po wprowadzeniu śruby do kości podajnik jest odłamywany. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Śruby do artrodezy palucha występujące w rozmiarach od 28 do 40mm ze skokiem co 2 mm. Śruba w wersji kaniulowanej z głową śruby o średnicy 5,6mm oraz w wersji łamanej z głową o średnicy 5mm.Gwint w części dystalnej śruby o średnicy 4 mm. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
W zestawach narzędziowych druty Kirchnera dostosowane do średnic śrub kaniulowanych.
Zestaw nr 2 - Endoproteza barku
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Panewka bezcementowa, w rozmiarach - od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Główka ramienna- wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokościach. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Miseczka ramienna/GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 i Ø 39 mm.- wysokość 00, 05,10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wciskany do trzpienia. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Śruby gąbczaste Ø 5,5 długość- 32, 36, 40,45,50 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Śruby korowe Ø 4,5 długość- 32, 34, 36,38,40 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
System pozwalający na wszczepienie protezy anatomicznej i odwróconej. Przy ewentualnej rewizji możliwość wymiany tylko niektórych elementów endoprotezy.
Zestaw nr 3 - Gwóźdź odpiętowy
Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, posiadający 2 lub 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy. Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm w wersji urazowej oraz 12mm średnicy i długości 65,75 i 85 mm w wersji do artrodezy. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach min. Od 24 do 40mm rosnąco co 2mm.
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Gwóźdź | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Śruby | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | v
Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet zawiera: 1 gwóźdź, 2 śruby blokujące kaniulowane oraz 1 zaślepka gwoździa. Każdy implant sterylny i pakowany osobno.