Załącznik nr 5A do SIWZ – opis parametrów wymagalnych

Pakiet nr 1
Lp	PARAMETRY	PARAMETR WYMAGANY	PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Rok produkcji 2018 lub póżniej	TAK
2.	Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy.	TAK
3.	Objętość urządzenia poniżej 37 cm3	TAK
4.	Waga poniżej 82 gramów	TAK
5.	Energia defibrylacji dostępna w pierwszej terapii 35 J	TAK
6.	Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT	TAK
7.	Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
8.	Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału	TAK
9.	Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
10.	Możliwość programowania V – V delay	TAK
11.	90 % urządzeń z system pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny1,5 T oraz 3 T , bez obszarów . wykluczenia.	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
12.	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK
13.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem ( odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG)	TAK
14.	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	TAK
15.	Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia oversensingu fali „T” bez ingerencji w programowalne parametry czułości urządzenia	TAK
16.	Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia zakłóceń na elektrodzie RV	TAK
17.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
18.	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
19.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	TAK
20.	Zestawy do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny	TAK
21.	Polarność stymulacji LV : uni/bipolarna	TAK
22.	Niezależne kanały LV i RV o programowalnym timing-u	TAK
23.	Co najmniej trzy różne konfiguracje impulsu stymulującego w kanale LV, w tym stymulacja bipolarna	TAK
24.	Co najmniej dwa programowalne parametry czułości komorowej oprócz parametru max. czułości	TAK
25.	Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru różne długości	TAK
26.	Elektrody do defibrylacji podskórne	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
27.	Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru	TAK
28.	Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości, aktywne i pasywne, unipolarne i bipolarne	TAK
29.	Elektrody do LV : / uni i bipolarne oraz elektrody czteropolowe.	TAK
30.	Elektrody do LV o aktywnej fiskacji	TAK
31.	Zestaw do cewnikowania	TAK

2. Pozostały sprzęt

Lp.	Wkłócia – 100 szt.	PARAMETR WYMAGANY	PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Średnica 9 – 10 Fr ( zestaw wkłucia powinien składać się / z koszulki, dializatora, prowadnika igły i strzykawki / z końcówką luer ) / w zależności od bieżącego zapotrzebowania	TAK

3. Stymulator trójjamowy resynchronizujący z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania

Lp	PARAMETRY GRANICZNE	PARAMETR WYMAGANY	PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Rok produkcji 2018 lub póżniej	TAK
2.	Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy.	TAK
3.	Waga do 32 gramów, objętość do 21cm3	TAK
4.	Możliwość zaprogramowania parametru stymulacji w zakr. min. 0,5-8,0 V	TAK
5.	Automatyczny pomiar progu stymulacji na LV	TAK
6.	IEGM wewnątrzsercowy – minimum 14 min	TAK
7.	Obecne algorytmy niedopuszczające do zaprzestania stymulacji resynchronizującej – min. 2	TAK
8.	Obecny algorytm stabilizujący rytm komór w trakcie napadu migotania przedsionków	TAK
9.	Obecny algorytm zapobiegający napadowemu migotaniu przedsionków	TAK
10.	Program nocny	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
11.	Histogramy rytmu przedsionkowego i komorowego	TAK
12.	Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości	TAK
13	Elektrody o pasywnej fiksacji A i V sterydowe unipolarne i biopolarne o dł od 52 cm do 58 cm	TAK
14	Elektrody o aktywnej fiksacji A i V sterydowe unipolarne i biopolarne o dł od 52 cm do 58 cm	TAK
15	Zestaw do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny	TAK
16	Sterowalny zestaw do wprowadzania do CS	TAK
17	Zestaw do cewnikowania poszczególnych ujść żył serca do zatoki wieńcowej	TAK

Maksymalna ilość do uzyskania pakiecie nr 1 – 35 pkt.

Pakiet nr 2
Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami - opis parametrów/cech urządzenia
Lp.	Opis parametrów	Prametr wymagany	Podać/opisać parametr oferowany
1.	Rok produkcji min. 2018	Tak
2.	Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy.	Tak
3.	Waga 74 - 76 gramów	Tak
4.	Dostarczana energia defibrylacji 40 [J]	Tak
5.	Automatyczne pomiary progu stymulacji z automatycznym dostosowaniem wartości amplitudy w komorze i przedsionku	Tak
6.	Algorytm sensingu umożliwiający na uniknięcie oversensingu załamka T przy zachowaniu wysokiej czułości	Tak
7.	Dodatkowy algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R oraz zmniejszający amplitudę załamka T	Tak
8.	Dwa rodzaje konektorów DF-1 i DF-4	Tak
9.	Alarm wibracyjny informujący pacjenta o konieczności udania się na kontrolę urządzenia	Tak
10.	Alarm w przypadku zbyt dużego procentu stymulacji komorowej	Tak
11.	Automatyczny opis stanu baterii, oporność elektrody, układu wysokoenergetycznego, zmierzonych automatycznie potencjałów z wykreśleniem rocznego trendu	Tak
12.	Dyskryminator analizujący zależności rytmu przedsionkowego i komorowego	Tak
13.	Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS	Tak
14.	Indukcja VF za pomocą prądu stałego	Tak
15.	Elektrody defibrylujące jedno/dwu koliowe o aktywnym lub pasywnym mechanizmie mocowania do wyboru, przechodzące przez introducer o rozmiarze 7F	Tak
16.	Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania części stymulacji do aktywności dobowej pacjenta	Tak
17.	W 50% urządzeń możliwość wykonania u pacjenta badania MRI, 1,5T z wyłączeniem klatki piersiowej	Tak
18.	Wąski kształt	Tak
19.	Programowalny coil SVC typu on/off, programowalna szerokość impulsu HV w obu fazach, programowalny spadek napięcia tilt w obu fazach	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
20.	Algorytm do unikania niepotrzebnej stymulacji komorowej	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
21.	Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo-komorowego	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
22.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
23.	Elektrody przedsionkowe zaprojektowane specjalnie w celu minimalizacji zjawiska Far Field	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodami – opis parametrów/cech urządzenia
Lp.	Opis parametrów	Prametr wymagany	Podać/opisać parametr oferowany
1.	Rok produkcji min. 2018	Tak
2.	Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy.	Tak
3.	Waga 74 - 76 gramów	Tak
4.	Dostarczana energia defibrylacji 40 [J]	Tak
5.	Automatyczne pomiary progu stymulacji z automatycznym dostosowaniem wartości amplitudy	Tak
6.	Algorytm sensingu umożliwiający na uniknięcie oversensingu załamka T przy zachowaniu wysokiej czułości	Tak
7.	Dodatkowy algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R oraz zmniejszający amplitudę załamka T	Tak
8.	Dwa rodzaje konektorów DF-1 i DF-4	Tak
9.	Alarm wibracyjny informujący o konieczności skontrolowania urządzeń	Tak
10.	Automatyczny opis stanu baterii, oporność elektrody, układu wysokoenergetycznego, zmierzonych automatycznie potencjałów z wykreśleniem rocznego trendu	Tak
11.	Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS	Tak
12.	Indukcja VF za pomocą prądu stałego	Tak
13.	Elektrody defibrylujące jedno/dwu koliowe o aktywnym lub pasywnym mechanizmie mocowania do wyboru, przechodzące przez introducer o rozmiarze 7F	Tak
14.	Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania części stymulacji do aktywności dobowej pacjenta	Tak
15.	W 50% urządzeń możliwość wykonania u pacjenta badania MRI, 1,5T z wyłączeniem klatki piersiowej	Tak
16.	Wąski kształt	Tak
17.	Programowalny coil SVC typu on/off, programowalna szerokość impulsu HV w obu fazach, programowalny spadek napięcia tilt w obu fazach	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
18.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt

3. Pozostały sprzęt - opis parametrów/cech urządzenia
Lp.	Opis parametrów	Prametr wymagany	Podać/opisać parametr oferowany
1	Wkłucia - Średnica 7 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania	Tak

Maksymalna ilość do uzyskania pakiecie nr 2– 35 pkt.

Pakiet nr 3
Kardiowertery - defibrylatory resynchronizujące (CRT-D) – opis parametrów/cech urządzenia
Lp.	Opis parametrów	Prametr wymagany	Podać/opisać parametr oferowany
1.	Rok produkcji min. 2018	Tak
2.	Czas sterylności minimum 12 miesięcy	Tak
3.	Urządzenia zgodne z elektrodami lewokomorowymi dwu- lub czteropolowymi do wyboru zamawiającego w tym 1 szt z możliwościa stymaulacji dwupunktowej w jednym cyklu stymulacyjnym	Tak
4.	Energia defibrylacyjna dostarczona min. 36J	Tak
5.	Możliwość programowania szerokości impulsu defibrylującego w obu fazach	Tak
6.	Komunikacja bezprzewodowa z programatorem	Tak
7.	Elektrody przedsionkowe oraz defibrylacyjne do wyboru zamawiającego	Tak
8.	Elektrody do zatoki wieńcowej do wyboru - elektroda bipolarna, o średnicy =<5F lub elektroda czteropolowa; elektrody zgodne z subselektorem	Tak
9.	Zestawy do wprowadzania elektrody lewokomorowej, zawierające minimum 1 koszulkę długą z atraumatyczną końcówką i prowadnikiem 0,030-0,038’’, cewnik do wenografii, prowadnik z atraumatyczną końcówką do elektrody 0,014’’ (o ile nie jest dostarczany wraz z elektrodą)	Tak
10.	Subselektrory zgodne z dostarczonym sprzętem, krzywizna do wyboru zamawiającego	Tak
11.	Udostępnienie 2 programatorów obsługujących dane urządzenie,	Tak
12.	W 50% urządzeń możliwość wykonania u pacjenta badania MRI, 1,5T bez ograniczeń	Tak
13.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
14.	Stymulacja antyarytmiczna w strefie VF	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
15	Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil)	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt
16.	Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD (active can)	Tak/Nie Tak - 5 pkt., Nie - 0pkt

Maksymalna ilość do uzyskania w pakiecie nr 3 – 20 pkt.

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Należy bezwzględnie podać stosowną informację w parametrach które są punktowane. Brak jednoznacznej informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty. Nie będzie możliwe w/w informacje uzupełnić po otwarciu ofert.

        ……………………….
        (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)