Załącznik nr 6 do SIWZ

Kapnograf  2 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Opis parametrów |  |  |
| 1. | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V /50 Hz lub zasilanie samochodowe 12V | TAK |  |
| 2. | Kapnograf stacjonarno-przenośny z ekranem min 6”. Możliwością wyświetlania parametrów w min. 3 trybach ekranu | TAK |  |
| 3. | Tryb pracy: dla dorosłych, dzieci, noworodków | TAK |  |
| 4. | Aparat do monitorowania etCO2 w strumieniu bocznym z możliwością rozbudowy o pomiar EKG,SpO2, NIBP | TAK |  |
| 5. | Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu | TAK |  |
| 6. | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu z możliwością zawieszenia na ramie łóżka | TAK |  |
| 7. | Ustawienia granic alarmów wszystkich parametrów | TAK |  |
| 8. | Regulacja głośności alarmów min 6 poziomów | TAK, podać 6 poziomów- 0 pkt Więcej niż 6 poziomów- 5 pkt |  |
| 9. | Wyświetlany cyfrowy pomiar wartości etCO2 z przebiegiem falowym | TAK |  |
| 10. | Wyświetlana częstość oddechu | TAK |  |
| 11. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla wartości kapnografii | TAK |  |
| 12. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla wartości awRR | TAK |  |
| 13. | Alarm wizualny i dźwiękowy bezdechu | TAK |  |
| 14. | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK/NIE TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 15. | Sygnalizacja odłączenia czujnika | TAK/NIE TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 16. | Wyciszenie alarmów w min zakresie. 30-120 sekund | TAK |  |
| 17. | Wyświetlane komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Możliwość ustawienia i zapamiętania granic alarmowych dla etCO2 oraz awRR, zgodnie z wymaganiami/potrzebami użytkownika | TAK |  |
| 19. | Waga z akumulatorem: max 1 kg | TAK |  |
| 20. | Wymiary maksymalne szerokość x głębokość x wysokość: 245mm x 84mm x 85 mm | TAK |  |
| 21. | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 4 godziny pracy | TAK |  |
| 22. | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6 godzin | TAK |  |
| 23. | Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 6” z wyświetlaczem krzywej kapnografii , przegląd trendów min 120 godzin | TAK |  |
| 24. | Regulacja jasności wyświetlacza min. 5 poziomów | TAK |  |
| 25. | Minimalny zakres pomiaru końcowo wydechowego CO2: 0-150 mmHg | TAK |  |
| 26. | Dokładność pomiaru w minimalnym zakresie: 0-40 mmHg ±2 mmHg 41-70 mmHg ±5 % 71-100 mmHg ±8 % 101-150 mmHg ±10 % | TAK |  |
| 27. | Minimalny zakres pomiaru awRR: 2 do 150 odd./min. | TAK |  |
| II | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1. | Linia pomiarowa -1 szt. | TAK |  |
| 2. | Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy