Numer sprawy P/19/03/2019/REH                                                                   Starachowice dn. 08.05.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 537665-N-2019 z dnia 15.04.2019r./

na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Zakładu Opieki

Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Pytanie dot. zadania nr 6 - Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyn górnych /ew. samego stawu barkowego 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści (zgodnie z tytułem zadania) elektryczną szynę do ćwiczeń biernych samego stawu barkowego bez przystawek do ćwiczeń biernych stawu łokciowego i nadgarstka?

Ze względu na możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Państwa wersji szyny umożliwiającej bierną mobilizację stawu barkowego zgodną z koncepcją PNF prosimy o pozytywną odpowiedź.

Ad. 1: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie ROTOR MOTOmed MUVI do terapii ruchowej kończyn dolnych  i górnych  produkcji niemieckiej z biofeedbackiem, który ma inną umiejętność przekazywania i archiwizacji danych treningowych.Urządzenie MOTOmed MUVI przekazuje wszystkie dane z analizy terapeutycznej poprzez nośnik pamięci.

Urządzenie to posiada dodatkowo jedyną swego rodzaju funkcję jednoczesnego- równoczesnego poruszania kończynami górnymi i dolnymi.Symultaniczna koncepcja ruchu prowadzi do bardziej  efektywnych wyników terapii przy mniejszym wysiłku.

W załącznikach wysyłam dodatkowe informacje fotograficzne, które obrazują przekazywanie informacji z urządzenia (z monitora dotykowego na  nośnik pamięci ) oraz prospekt informacyjny.

Ad. 2: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowane urządzenie.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zał. nr 2 - projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Ad. 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zał. nr 2 - projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7.   Warunki niniejszego punkt u określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Ad. 4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zał. nr 2 - projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Ad. 5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zał. nr 2 - projekt umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Ad. 6: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 7:

Dotyczy zał. nr 2 - projekt umowy par. 2 ust. 5

Prosimy o zmianę brzmienie powyższego ustępu umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„Pełna, w ramach ceny, bezpłatna obsługa serwisowa i wymiana części w okresie gwarancji obejmuje”:....
Ad. 7: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę § 2 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 8:

Dotyczy zał. nr 1 – formularz ofertowy

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty  netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?

Ad. 8: W formularzu ofertowym należy podać łączną wartość netto, podatku VAT i wartość brutto dla poszczególnych

zadań. Dopuszczamy natomiast rozszerzenie poszczególnych tabel asortymentowo-cenowych

zamieszczonych w załączniku nr 6 do SIWZ pod tabelami „Zestawienie wymaganych parametrów

techniczno-użytkowych.” o elementy zestawów z różną stawką VAT a których Zamawiający pierwotnie

nie przedstawił w w/w tabelach. Łączna suma wycenionych części w zestawach, powinna być tożsama

z kwotami ujętymi w formularzu ofertowym dla poszczególnych zadań.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ Zadanie 33, Pkt 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy,       z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Ad. 9: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania nr 10-19 dot. zadania nr 33

Pytanie nr 10

dotyczy zadania nr 33 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny ultrasonograf, którego liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosi 786 000?

Ad. 10: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, posiadający panel dotykowy o przekątnej 10,4’’ z możliwością zmiany jasności oraz możliwością konfiguracji wyświetlanych funkcji i pomiarów?

Ad. 11: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf nie posiadający możliwości zdublowania okna diagnostycznego na panelu dotykowym, natomiast posiadający możliwość bezstratnego powiększenia okna diagnostycznego na pełny ekran monitora 21,5’’ tzn. Full Screen?

Ad. 12: Powyższy wymóg jest opcjonalny i jest związany z kryterium jakości. Może być spełniony przez

Wykonawców lub nie. Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie w/w wymagania otrzymają dodatkowe punkty

w kryterium jakości, brak potwierdzenia powyższego parametru nie powoduje odrzucenia oferty, natomiast

oferta nie otrzyma punktów związanych z wymaganiem określonym w punkcie 10.

Pytanie nr 13:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, posiadający możliwość nagrywania i eksportu danych w formacie DICOM, bez dogrywania przeglądarki?

Ad. 13: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf posiadający możliwość regulacji wysokości w zakresie do 12cm oraz możliwość regulacji prawo/lewo +/- 25 stopni?

Ad. 14: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf posiadający możliwość regulacji wzmocnienia TGC przy pomocy 8 suwaków, bez regulacji LGC?

Ad. 15: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf posiadający możliwość 10-krotnego bezstratnego powiększenia obrazu rzeczywistego?

Ad. 16: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf posiadający możliwość 11-krotnego powiększenia obrazu zamrożonego?

Ad. 17: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w 256 elementową głowicę liniową o zakresie częstotliwości 3-12MHz z polem widzenia głowicy wynoszącym 51,2mm? Jest to głowica dedykowana do badań naczyniowych.

Ad. 18: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19:

dotyczy zadania nr 33 pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w 192 elementową głowicę liniową o zakresie częstotliwości 3-12MHz z polem widzenia głowicy wynoszącym 38,4mm? Jest to głowica dedykowana do badań naczyniowych.

Ad. 19: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania nr 20-27 dot. zadania nr 33

Aparat ultrasonograficzny 1 szt.

Pytanie nr 20:

pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, w którym głowica dopplerowska tzw. ślepa podłączana jest do tych samych gniazd co gniazda obrazowe i w związku z tym aparat nie posiada dedykowanego gniazda dla tej głowicy? Pragniemy zaznaczyć, że rozwiązanie takie nie powoduje zmniejszenia możliwości diagnostycznych aparatu. Ponad to Zamawiający nie wymaga dostarczenia z aparatem takiej głowicy ani nie wymaga możliwości rozbudowy o głowicę dopplerowską.

Ad. 20: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21:

do pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z dotykowym wyświetlaczem do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej 8,9 cala? Oferowany ekran dotykowy jest rozwiązaniem wykorzystującym nowszą i wyższą technologie. Ekran pracuje w wysokiej rozdzielczości 1024x600 pikseli. Takie rozwiązanie nie tylko powoduję  przyspieszenie pracy, ale także podnosi standard pracy operatora

Ad. 21: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

do pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta o pojemności dysku wewnętrznego 500 GB? Proponowany parametr jest nieznacznie mniejszy niż wymagana. Pragniemy nadmienić iż proponowany aparat posiada porty USB umożliwiające podłączenie zewnętrznego dysku jak i pamięci przenośnej typu Flash, dzięki czemu rozmiar i ilość archiwizowanych danych jest w zasadzie nieograniczony.

Ad. 22: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23:

do pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy echokardiograf nie posiadający opcji automatycznego dołączenia przeglądarki plików typu DICIM przy eksporcie danych, ale posiadający w zestawie zaawansowany program do archiwizacji danych medycznych na komputerze PC?

Ad. 23: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24:

do pkt. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym nie ma możliwości regulacji wzmocnienia poprzecznego LGC? Pragniemy nadmienić, że proponowany aparat posiada opcję automatycznej optymalizacji tego parametru dostępną po naciśnięciu jednego przycisku. Opcja ta jest niezależna od regulacji wzmocnienia głębokościowego. Proponowane przez nas rozwiązanie jest więc korzystne dla zamawiającego gdyż znacząco ułatwia pracę i skraca czas badania.

Ad. 24: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

do pkt. 28 i 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym zakres powiększenia obrazu jest 8 krotny zarówno dla obrazu zamrożonego jak i na żywo. Z naszych doświadczeń wynika, że powiększenie takie jest wystarczające w pomiarach nawet bardzo małych struktur. Powiększenie obrazu więcej niż ośmiokrotne może powodować pikselizację obrazu  i trudności w rozpoznaniu powiększonych struktur.

Ad. 25: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26:

do pkt. 41 i 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego wyposażonego w głowicę liniową o uniwersalnej szerokości pola obrazowania 45mm oraz posiadającą 192 elementy piezoelektryczne? Oferowana przez nas głowica posiada szerszy zakres częstotliwości dzięki czemu operator ma większe możliwości diagnostyczne (lepsze rozdzielczości poprzeczna i wzdłużna wpływają na poprawę szczegółowości wyświetlanego obrazu), a kształt czoła głowicy oraz uchwytu operatora zostały zaprojektowane i skonstruowane tak aby maksymalnie poprawić komfort pracy badającego oraz umożliwić dotarcie głowicą do miejsc trudno dostępnych (np. w przypadku badań naczyniowych obrazowanie tętnic powyżej linii żuchwy). Zaznaczmy, iż stanieje możliwość zawężenia pola widzenia głowicy w sposób elektroniczny uzyskując max. 40 mm wymagane przez Zamawiającego. Proponowana głowica należy do najnowszej linii głowic wprowadzonej do produkcji przez producenta i jest wykonana w technologii znacząco poprawiającej jakość obrazowania.

Ad. 26: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27:

do pkt. 80

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta posiadającego możliwość rozbudowy o głowicę sektorową elektroniczną „phased array” o zakresie częstotliwości 1-5 MHz i kącie obrazowania 87 stopni? Kąt 87 stopni w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego 90 stopni, a szerszy zakres częstotliwości korzystnie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu. Ponad to oferowana głowica wykonana jest w technologii Single Crystal, dzięki czemu uzyskiwany obraz jest najwyższej jakości.

Ad. 27: Brak w SIWZ w załączniku nr 6 w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pkt 80.

Pytanie nr 28:

dotyczy:

Zadanie nr 6 – Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyn górnych/ew. samego stawu barkowego 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które umożliwia prowadzenie terapii również w pozycji leżącej, co zwiększy bezpieczeństwo pacjenta oraz umożliwi jej wykonanie dla pacjentów mniej sprawnych, które posiada następujące parametry techniczne:

- Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyn górnych/ew. samego stawu barkowego

- Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej

- Możliwość wykonywania ćwiczeń w pozycji siedzącej lub leżącej

- Ergonomiczne kształty przystawek

- Duża stabilność poprzez szeroką podstawę jezdną

- Komplet przystawek dla wszystkich ruchów w obrębie stawu barkowego

- Regulacja prędkości w trakcie ruchu

- Regulacja zakresu ruchu

- Zgięcie – wyprost min: 0-180 stopni

- Odwiedzenie - przywiedzenie w pełnym fizjologicznym zakresie

- Rotacja zewnętrzna- wewnętrzna min: 90-0-90 stopni

- Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta

- Waga max: 20 kg

Ad. 28: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29:

dotyczy:

Zadanie nr 7 i 9 – Laser wysokoenergetyczny 1 szt. + fala uderzeniowa 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści niezależne aparaty: Laser Wysokoenergetyczny oraz Fala Uderzeniowa, które umożliwiają niezależne prowadzenie terapii dla dwóch pacjentów jednocześnie, posiadają specjalistyczny stolik z systemem jezdnym, umożliwiający pracę mobilną na terenie danego Oddziału/ów Szpitalnego/ych, o parametrach technicznych:

I) Urządzenie do laseroterapii:

- długość fali 1064 nm, która wg. najnowszych badań, wnika najgłębiej w tkankę ludzką, spośród dostępnych długości fali światła laserowego,

- wyższej mocy 8 Watt, co umożliwia głębsze działanie i lepszy efekt terapeutyczny, w jednostkach chorobowych, które wymagają głębokiego oddziaływania leczniczego,

- wyższą dostępną częstotliwość impulsu światła laserowego do 10 000 Hz, co umożliwia bardziej efektywną pracę ciągłą wiązki laserowej,

- Laser terapeutyczny wysokoenergetyczny,

- Wielkość wiązki 1,70cm2 (odstęp 1 cm), 30cm2 (aplikator stożkowy)

- Źródło wiązki: dioda laserowa GaAIAs

- Praca w trybie ciągłym i impulsowym (do 10 000 Hz)

- Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o przekątnej 5,9”

- Wbudowane programy terapeutyczne wg. jednostek chorobowych, protokoły anatomiczne

- Możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych

- Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu

- Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy

- Elektroniczny timer zabiegowy

- Wyłącznik bezpieczeństwa

- Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera

- Możliwość łączenia metod pracy punktowej i skanującej w jednej terapii

- Specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym

- Wymiary długość: 440mm, szerokość: 270mm, wysokość: 230mm

- Standardowe wyposażenie: jednostka sterująca, aplikator, okulary ochronne – 2 pary, pilot nożny, komplet przewodów,

- Stolik z systemem jezdnym

- Waga 4,7 kg,

II). Fala Uderzeniowa:

- nowszy, bardziej wytrzymały, mechanizm wytwarzania fali uderzeniowej: elektromagnetyczny, z głowicą o wytrzymałości minimum 4 mln uderzeń (wykonanie do 2 000 zabiegów), co w porównaniu z często spotykaną głowicą o wytrzymałości tylko 0,5 - 2 mln uderzeń, znacząco obniża koszty eksploatacyjne urządzenia i dla Zamawiającego jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem,

- posiada aż 4 aplikatory o różnej średnicy, co umożliwia dostosowanie zabiegu do rodzaju schorzenia i jego umiejscowienia dając możliwość uzyskania lepszego efektu leczniczego dla pacjenta,

- Urządzenie do terapii radialną falą uderzeniową,

- Wygodna przenośna konstrukcja aparatu,

- Mniejsza waga urządzenia: 2.07 kg

- Wyższa, minimalna wytrzymałość sondy: 4 miliony uderzeń

- Jednakowa częstotliwość robocza: 1 – 22 Hz

- Dodatkowo, minimum cztery aplikatory o różnej średnicy: 6, 15, 25, 35 [mm]

- Większy, 7-calowy kolorowy ekran dotykowy.

- Pobór mocy: 100 / 240 V AC, 50 / 60 Hz, 300 VA.

- Wymiary aparatu: 290 x 240 x 130[ mm]

- Takie same tryby pracy: pojedyncze, ciągłe, wiązki uderzeń

- Wbudowane programy terapeutyczne wg. jednostek chorobowych, protokoły anatomiczne

- Możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych

- stolik z systemem jezdnym ?

Ad. 29: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

dotyczy:

Zadanie nr 7 i 9 – Laser wysokoenergetyczny 1 szt. + fala uderzeniowa 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat Laser Wysokoenergetyczny posiadał na wyposażeniu automatyczny system skanujący do bezobsługowego wykonania zabiegu umożliwiając terapeucie wykonanie w tym czasie innych zabiegów, dając oszczędność czasu pracy terapeuty?

Ad. 30: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 31:

dotyczy:

Zadanie nr 8 – Platforma diagnostyczno-rehabilitacyjna 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści platformę stabilometryczną do diagnostyki i terapii o następujących parametrach:

- Możliwa jest rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi:

a) Pomiar CoP, testy statyczne (stabilometria) – Test Stabilności, Próba Romberga - wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach, odchylenia COP z podziałem na strefy (okręgi, kwadranty), długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość przemieszczania się COP,

b) Limit of Stability, Test Dynamiczny - m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie,

c) Test Dystrybucji Obciążenia: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący,

d) Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała,

e) Śledzenie drogi oraz dowolnego ruchu i balansu dynamicznie i statycznie,

f) Wyznaczanie wskaźnika BMI,

- Platforma umożliwiająca prowadzenie badań, trening oraz gry

- System umożliwiający prowadzenia bazy danych oraz raportowanie postępu pacjenta w prowadzonej rehabilitacji

- Komunikacja: USB,

- Eksport do arkusza Excel,

- Posiada stanowisko z komputerem, monitorem i oprogramowaniem dla terapeuty umożliwiające programowanie diagnostyki i terapii, dostosowanie parametrów terapii indywidualnie do danego pacjenta w trakcie jej trwania,

- Posiada możliwość prowadzenia testów i terapii na niestabilnym podłożu na dołączonej przystawce, która posiada regulację stopnia niestabilności, z wyrysowaną podziałką do ustawienia stóp,

- parametry fizyczne:

Platforma: dł. 55 x szer. 55 x wys. 6,5 cm, waga 27 kg

Ad. 31: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32:

dotyczy:

Zadanie nr 8 – Platforma diagnostyczno-rehabilitacyjna 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie:

- posiadało możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń., który umożliwia analizowanie i dokumentowanie testów diagnostycznych i terapii zsynchronizowanych z obrazem video,

- posiadało dedykowany podest z trójstronną barierką, który zwiększa komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie oraz przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pacjentów przed upadkiem, o minimalnych wymiarach zewnętrznych (wraz z barierkami) szer. 100 x dł. 80 x wys. 110 cm, które zapewniają pacjentom bezpieczeństwo i odpowiednią swobodę ćwiczeń?

Ad. 32: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 33:

dotyczy:

Zadanie nr 10 – zestaw 1: Urządzenie do laseroterapii 1 aparat + 1 leżanka + 2 taborety zwykłe + 2 szt. oklarów ochronnych 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

I. Urządzenie do laseroterapii, o następujących parametrach:

- Bardziej efektywnej długości fali: 1064 nm, która wg. najnowszych badań, wnika najgłębiej w tkankę, spośród dostępnych długości fali światła laserowego,

- Wyższej mocy: 8 Watt, co umożliwia głębsze działanie i lepszy efekt terapeutyczny, w jednostkach chorobowych, które wymagają głębokiego oddziaływania leczniczego,

- możliwość doposażenia w automatyczny system skanujący do bezobsługowego wykonania zabiegu umożliwiając terapeucie wykonanie w tym czasie innych zabiegów uzyskując oszczędność czasu pracy terapeuty,

- Wyższą dostępną częstotliwość impulsu światła laserowego do 10 000 Hz, co umożliwia bardziej efektywną pracę ciągłą wiązki laserowej,

- Wielkość wiązki 1,70cm2 (odstęp 1 cm), 30cm2 (aplikator stożkowy)

- Źródło wiązki: dioda laserowa GaAIAs

- Praca w trybie ciągłym i impulsowym (do 10 000 Hz)

- Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o przekątnej 5,9”

- Wbudowane programy terapeutyczne wg. jednostek chorobowych, protokoły anatomiczne

- Możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych

- Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu

- Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy

- Elektroniczny timer zabiegowy

- Wyłącznik bezpieczeństwa

- Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera

- Możliwość łączenia metod pracy punktowej i skanującej w jednej terapii

- Specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym

- Wymiary długość: 440mm, szerokość: 270mm, wysokość: 230mm

- Standardowe wyposażenie: jednostka sterująca, aplikator, pilot nożny, komplet przewodów,

- Dodatkowo specjalistyczny stolik z systemem jezdnym

- Waga 4,7 kg,

II. Leżanka o parametrach:

- długość 187 cm, co odbiega o -7 % od podanej długości 200 cm (+-5%),

- dopuszczalne obciążenie: 150 kg

- waga do 50 kg,

- duży wybór kolorystyki tapicerki,

IV. Okulary ochronne o następujących parametrach:

- posiadają filtr światła laserowego w widmie długości fali oferowanego aparatu do laseroterapii 1064 nm ?

Ad. 33: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:

dotyczy:

Zadanie nr 10 – zestaw 1: Urządzenie do laseroterapii 1 aparat + 1 leżanka + 2 taborety zwykłe + 2 szt. okularów ochronnych 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do laseroterapii posiadał na wyposażeniu automatyczny system skanujący do bezobsługowego wykonania zabiegu umożliwiając terapeucie wykonanie w tym czasie innych zabiegów, dając oszczędność czasu pracy terapeuty?

Ad. 34: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 35:

dotyczy:

Zadanie nr 20 – Zestaw 11: Aparat do drenażu limfatycznego 1szt. + leżanka 1 szt.

p. II - Leżanka

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach leżanki:

- długość 187 cm, co odbiega o -7 % od podanej długości 200 cm (+-5%),

- dopuszczalne obciążenie: 150 kg

- waga do 50 kg,

- duży wybór kolorystyki tapicerki ?

Ad. 35: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36:

dotyczy:

Zadanie nr 15 – Zestaw 6: Wirówka do kończyn górnych 1 szt. + 1 krzesło obrotowe bez kółek 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- Urządzenie do masażu kończyn górnych

- Posiadające nieckę wykonaną z bardziej wytrzymałego materiału, innego niż akryl, wzmacnianego matami z włókna szklanego (jak w przypadku przedmiotu ujętego w Zadaniu 17),

- Minimum 10 kierunkowych dysz do hydromasażu o dużej średnicy, które posiadają możliwość regulacji strumienia wypływającej wody, co znacznie wpływa na jakość zabiegu i jego efekt terapeutyczny, dające mocniejsze ciśnienie (mocniejsza pompa o mocy min. 1,1 kW),

- Pojemność zabiegowa: 36 litrów, pojemność do przelewu: 48 litrów

- Prysznic ciepły i/lub zimny,

- Mocny hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)

- Na wyposażeniu krzesło obrotowe z regulacją wysokości bez kółek,

- Pobór mocy: 1,1 kW

- Wymiary 95x110x107cm

- Zasilanie: 230V/50Hz

- Odpływ półautomatyczny,

- Zasysanie wymiennym sitkiem filtrującym,

- System napełniania ciepła/zimna woda,

- Bierna kąpiel perełkowa.

- Regulowana wysokość nóg

- Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów,

- Możliwość podjazdu wózkiem inwalidzkim

- Bezwylewkowy system napełniania

- Posiada wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych ?

Ad. 36: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

dotyczy:

Zadanie nr 16 – Zestaw 7: Wirówka do kończyn dolnych 1 szt. + 1 krzesło obrotowe bez kółek 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi

- Posiadające nieckę wykonaną z bardziej wytrzymałego materiału, innego niż akryl, wzmacnianego matami z włókna szklanego (jak w przypadku przedmiotu ujętego w Zadaniu 17),

- Minimum 6 kierunkowych dysz do hydromasażu o dużej średnicy, które posiadają możliwość regulacji strumienia wypływającej wody, co znacznie wpływa na jakość zabiegu i jego efekt terapeutyczny, dające mocniejsze ciśnienie (mocniejsza pompa o mocy min. 1,1 kW),

- Pojemność robocza wanny 40 litrów,

- Prysznic ciepły i/lub zimny,

- Mocny hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)

- Na wyposażeniu krzesło z regulacją wysokości, obrotowe, bez kółek

- Pobór mocy: 1,1 kW

- Wymiary: 89x88x75 cm,

- Zasilanie: 230V/50Hz

- System napełniania ciepła/ zimna woda,

- Bierna kąpiel perełkowa,

- Regulowana wysokość nóg

- Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów,

- Półautomatyczny odpływ,

- Zasysanie wymiennym sitkiem filtrującym,

- Bezwylewkowy system napełniania,

- Posiada wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych ?

Ad. 37: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

dotyczy:

Zadanie nr 15 – Zestaw 6: Wirówka do kończyn górnych 1 szt. + 1 krzesło obrotowe bez kółek 1 szt.

Zadanie nr 16 – Zestaw 7: Wirówka do kończyn dolnych 1 szt. + 1 krzesło obrotowe bez kółek 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały dysze kierunkowe, takie jak określone w urządzeniu w Zadaniu nr 17, co umożliwia precyzyjne skierowanie dyszy pod odpowiednim kątem nadając określony kierunek wody w niecce, co zwiększy jakość wykonanego zabiegu oraz zwiększy efekt leczniczy?

Ad. 38: Zamawiający nie wymaga w zadaniu nr 15 i 16, aby urządzenia posiadały dysze kierunkowe.

Pytanie nr 39:

dotyczy:

Zadanie nr 17– Zestaw 8: Wirówka głęboka 1 szt. + 1 schodek + 1 krzesło obrotowe bez kółek 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- Pojemność zabiegowa: ok. 80-180 litrów

- Prysznic ciepły i/lub zimny,

- Regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie aktywnych dysz,

- Na wyposażeniu schodek ułatwiający wchodzenie lub krzesło obrotowe bez kółek

- Pobór mocy: 1,1 kW – mocniejsza pompa dająca mocniejsze ciśnienie hydromasażu,

- Wymiary: 144x98x72 cm ?

Ad. 39: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:

dotyczy:

Zadanie nr 17– Zestaw 8: Wirówka głęboka 1 szt. + 1 schodek + 1 krzesło obrotowe bez kółek 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało mocniejszy hydromasaż (mocniejsza pompa o mocy min. 1,1 kW), z dyszami podzielonymi na minimum 3 niezależne sekcje, aby umożliwić pracę w minimum 7 kombinacjach       w sekcyjnych?

Ad. 40: Zamawiający nie wymaga.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………….     			                  podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl