Załącznik nr 11 do SIWZ

Zadanie nr 6 – Respirator transportowy (1 szt.)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej na SOR lub w trakcie transportu zarówno wewnątrzszpitalnego jak i ambulansem | TAK |  |
|  | Respirator do zaawansowanej terapii oddechowej w trakcie transportu szpitalnego | TAK |  |
|  | Odporny na wstrząsy, wibracje. Przystosowany do pracy podczas transportu helikopterem. | TAK |  |
|  | Odporny na zmiany temp. w zakresie minimum od -20 do 40ºC | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym od 2,8 do 5,0 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 3 godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220 /230V | TAK |  |
|  | Waga maksymalna respiratora (podstawowej jednostki wraz z akumulatorem) do 6 kg. | TAK . |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | CMV | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | CPAP/PEEP | TAK |  |
|  | typu BIPAP, BiLEVEL, | TAK |  |
|  | PSV | TAK |  |
|  | NIV | TAK |  |
|  | Wentylacja gwarantowaną objętością przy najniższym możliwym wdechowym ciśnieniu szczytowym (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów min 5-60 /min | TAK |  |
|  | Czas wdechu min 0,2 – 9,5 sekund | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu min 5-50 milibar | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP min 0-20 milibar | TAK |  |
|  | Ciśnienie PSV min. 0-30 milibar | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min 50-2 000 ml | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min 1:90 do 40:1 | TAK |  |
|  | Płynna regulacja stężenia tlenu w zakresie minimum 40 do 100%, co 1% | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa otwierający system przy ciśnieniu 80 mbar | TAK |  |
|  | Regulowany przepływ wdechowy do min 80 l /min. | TAK |  |
|  | Regulowany czas wzrostu ciśnienia oddechowego | TAK |  |
|  | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta – regulowany trigger przepływowy w zakresie minimum 1 do 10 l/min | TAK |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji |  |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa MV | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wzrostu ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | Rzeczywistej częstości oddechów – Tachyppnoe | TAK |  |
| 47. | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |
| 48. | Za niskiego ciśnienia wdechu | TAK |  |
| 49. | Alarm niskiej/ wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 50. | Alarm bezdechu | TAK |  |
| 51. | Inne wymagania |  |  |
| 52. | Funkcja automatycznego natlenowana do toalety oskrzeli | TAK |  |
| 53. | Prezentacja krzywej ciśnienia, przepływu | TAK |  |
| 54. | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów | TAK |  |
| 55. | Torba na akcesoria | TAK |  |
| 56. | Złącze umożliwiające szybkie przełączanie się między zasilaniem z butli tlenowej a zasilaniem w tlen z gniazda centralnej instalacji szpitalnej. | TAK |  |
| 57. | Automatyczny system przełączania zasilania w tlen przy wykryciu podłączenia do zewnętrznego źródła tlenu (np. instalacji gazów medycznych) | TAK |  |
| 58. | Przewód zasilający w sprężony tlen o dł. 3 m. | TAK |  |
| 59. | 10 jednorazowych układów oddechowych dla dorosłych długości 1,5 m | TAK |  |
| 60. | 1 wielorazowy układ oddechowy dla dorosłych długości 1,5 m | TAK |  |
| 61. | Na wyposażeniu płuco testowe | TAK |  |
| 62. | Funkcje dodatkowo punktowane | TAK |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy o zintegrowane w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 64. | Możliwa opcjonalnie płyta montażowa do zawieszenia urządzenia np. do ściany, wraz z możliwością podpięcia zasilacza i ładowania podczas umiejscowienia respiratora w uchwycie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 65. | Zasilanie zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12, 24 lub 28V | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)