Załącznik nr 12 do SIWZ

Zadanie nr 7 – Respirator transportowy (1 szt.)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Respirator do ratunkowej terapii oddechowej (wewnątrz i zewnątrzszpitalny) | TAK |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu szpitalnego | TAK |  |
|  | Odporny na wstrząsy | TAK |  |
|  | Odporny na zmiany temp. w zakresie minimum od -20 do 50ºC | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym min. od 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 8 godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220 /230V | TAK |  |
|  | Waga maksymalna respiratora (podstawowej jednostki z akumulatorem) do 4 kg. | TAK . |  |
|  | Kompletny system do podłączenia butli z ochroną reduktora, torba na akcesoria, pasek do przenoszenia |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dedykowany system zawieszenia respiratora wraz z uchwytem na ścianie budynku lub jednostki transportu sanitarnego | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | CMV - objętościowo kontrolowana | TAK |  |
|  | VC-AC - objętościowo kontrolowana | TAK |  |
|  | VC-SIMV/PS- objętościowo kontrolowana | TAK |  |
|  | SPN-CPAP/PS | TAK |  |
|  | NIV dostępna minimum w trybach CPAP, SPN-CPAP | TAK |  |
|  | Tryb RKO dostępny bezpośrednio z ekranu głównego lub wydzielonego klawisza | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | Rzeczywistej częstości oddechów – Tachyppnoe | TAK |  |
|  | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |
|  | Rozłączenia | TAK |  |
|  | Alarm niskiej/ wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Alarm przecieku w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Tryb gotowości do pracy (natychmiastowe uruchomienie wentylacji z ustawionymi uprzednio parametrami) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowane w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, ewentualnej butli z reduktorem i akcesoriów | TAK |  |
|  | Reduktor do butli z tlenem typu Alduk | TAK |  |
|  | Układ oddechowy dla dorosłych: 5 kompletów jednorazowych | TAK |  |
|  | 1 układ oddechowy dla dorosłych dł. 1,5 metra | TAK |  |
|  | Przewód ciśnieniowy do podłączenia respiratora z centralnym zasilaniem w gazy | TAK |  |
|  | Informacja o aktualnym zużyciu gazu napędowego (O2) na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Funkcje dodatkowo punktowane |  |  |
|  | Możliwe zasilanie z zewnętrznego źródła DC o napięciu 12 lub 24 V | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb PC-BIPAP/PSV - wspomaganie ciśnieniowe, ciśnieniowo kontrolowany | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję danych (bezprzewodowo i przez USB) | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)