Załącznik nr 6 do SIWZ

Zadanie nr 1 – Stół operacyjny wraz z wyposażeniem (1 szt.)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V (+/-10%) | TAK |  |
|  | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym. | TAK |  |
|  | Pozioma podstawa stołu pokryta obudową ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. | TAK |  |
|  | Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami wykonanymi ze stali nierdzewnej, dopuszcza się aby górna obudowa kolumny wykonana była z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Stół bez gumowej osłony w postaci harmonijki zasłaniającej łączenie kolumny z blatem. | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery podwójne koła. Wszystkie koła skrętne umożliwiające jazdę w dowolnym kierunku. Koła zabudowane w podstawie jezdnej nie wystające poza podstawę zarówno podczas transportu jak i podczas zabiegu. | TAK |  |
|  | System blokowania kół obsługiwany za pomocą pilota i panelu awaryjnego sterowania. Stół na czas zabiegu posadowiony na stół posadowiony na podłodze poprzez schowanie kół w podstawę stołu (Wersja I). lub Stół na czas zabiegu opierający się na czterech wysuwanych stopkach z autokompensacją nierówności podłogi min. 10mm (wersja II). | TAK Wersja I – 10 pkt. Wersja II – 0 pkt. |  |
|  | Stół z możliwością rozbudowy w przyszłości o funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą min. pilota kablowego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki winny posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. | TAK / NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Szeroka podstawa jezdna stołu gwarantująca stabilność. Podstawa zwężona w środku zawierająca wycięcia na stopy, dzięki czemu operator może znajdować się w wygodnej pozycji bardzo blisko pola operacyjnego. | TAK |  |
|  | Blat stołu złożony z minimum następujących segmentów: Podgłówek Górna płyta plecowa dł. min 250 mm Płyta plecowa Segment siedziska Podnóżek podwójny, dzielony wzdłużnie. | TAK, podać |  |
|  | Płyta plecowa górna podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego („bolec - okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Wyjątkiem może być mocowanie podgłówka wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie śrubowe. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów (wersja I). lub Płyta plecowa górna podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą haków (wersja II) | TAK Wersja I – 10 pkt. Wersja II – 0 pkt. |  |
|  | Płyta plecowa, segment siedziska oraz podnóżek podwójny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów. | TAK |  |
|  | Całkowita długość blatu: min 2000 mm. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość blatu z szynami bocznymi: min 590mm. | TAK, podać |  |
|  | Długość blatu i konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C): w zakresie min. 840mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg (bez funkcji przesuwu wzdłużnego), w zakresie min 960mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy (bez funkcji przesuwu wzdłużnego). | TAK, podać |  |
|  | Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: Wysokość blatu w zakresie: min. (600mm-1000mm) (wysokość mierzona do górnej blatu bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej) Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie : 30˚ (+/- 5˚) Regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min. 20˚ Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. (+70°/-35°) Regulacja podnóżków w zakresie min. (-90°/+80°) Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 220˚) za pomocą jednego przycisku. Pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 110˚) za pomocą jednego przycisku Wybór orientacji ułożenia pacjenta: pozycja normalna/odwrócona Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300mm Blokowanie i odblokowywanie stołu na czas zabiegu | TAK, podać |  |
|  | Mechaniczne (ręczne) sterowanie takich segmentów blatu jak: Podgłówek w zakresie min. +45°/- 90° Odwodzenie podnóżków na boki, | TAK, podać |  |
|  | Pilot sterujący: przewodowy lub bezprzewodowy, z podświetlanymi piktogramami widocznymi w ciemności, z widocznym indykatorem naładowania baterii i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń. Pilot aktywny non – stop. | TAK |  |
|  | Pilot posiadający funkcję zapamiętania min 10 pozycji blatu oraz ich wywołania w dowolnym momencie przez operatora. | TAK |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie. Nie dopuszcza się sterowania awaryjnego w postaci dodatkowego pilota chowanego lub przyklejanego do kolumny lub panelu umieszczonego w podstawie stołu. | TAK |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. | TAK |  |
|  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. | TAK |  |
|  | Akumulatory zapewniające prace stołu przez min tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu). | TAK |  |
|  | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 5 godzin. W trybie awaryjnym funkcja pracy z sieci 230V. | TAK, podać |  |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, zbudowane z pianki o dwóch różnych gęstościach ,wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu”. | TAK |  |
|  | Maksymalne całkowite obciążenie powyżej 450 kg. | TAK |  |
|  | Ciężar własny stołu: mniej niż 300 kg. | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | TAK |  |
|  | Akcesoria dodatkowe |  |  |
|  | Podpora pod rękę ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym dowolne pozycjonowanie podpory oraz zaciskiem do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ekran anestezjologiczny wraz z zaciskiem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do ciała pacjenta – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówkę – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt do mocowania akcesoriów na szynach bocznych blatu – 4 szt. | TAK |  |
|  | Płyta z włókna węglowego o szerokości 520 mm i długości 1150 mm przezierna 360o wraz z wózkiem do jej przewożenia – 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter do mocowania akcesoriów na płycie karbonowej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpora pod rękę specjalistyczna długości 450mm obrotowa z możliwością regulacji wysokości i odległości od stołu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpora pod rękę przezierna 360o wraz z materacem, wsuwana pod materac blatu karbonowego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podgłówek podkowiasty wraz z adapterem i płytą przedłużającą – 1 szt. | TAK |  |
|  | Materac do wypiętrzania pleców w pozycji na brzuchu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Półwałek pod kończyny dolne przy ułożeniu na brzuchu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Materac żelowy pod głowę przy ułożeniu na brzuchu szerokość x wysokość x długość: 240 x 140 x 280 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Krążek żelowy pod głowę – 1 szt. | TAK |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji . Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)